附件：
桂林海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备
[bookmark: _GoBack]更新项目设备技术参数
1.设备名称：心电图机,共1台
预算单价（万元）：5
主要用途：心电图检查是出入境人员必检项目之一，使用率高，可明确诊断各型心律失常，心肌缺血，心肌梗死，心脏传导异常，心包疾病等心脏相关问题。
主要技术参数：
	项号
	标的名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	分项预算
（万元）

	1
	心电图机
	1台
	医学
	1.主要用途：心电图检查是出入境人员必检项目之一，使用率高，可明确诊断各型心律失常，心肌缺血，心肌梗死，心脏传导异常，心包疾病等心脏相关问题。
2.特殊资质要求：投标人具有医疗器械经营许可(备案)证，产品制造商具有医疗器械生产许可证，所投产品具有二类医疗器械注册证。(投标人提供医疗器械经营许可(备案)证，制造商医疗器械生产许可证，所投产品二类医疗器械注册证复印件)。
3.主要技术参数：
3.1 12导心电波形能同时打印于A4大小的热敏纸；
★3.2起搏器采样率≥16000Hz;
▲3.3无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；
3.4电压分辨率≥1uV；
3.5模数转换≥24位；
▲3.6 Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；
3.7开机出波形时间≤7秒；
3.8内置存储容量≥800份；
3.9电池单次充电至少可供打印400份报告；
▲3.10屏幕可预览完整的心电图报告；
3.11更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并做出新的诊断；
★3.12输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；
3.13可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸：
3.14可支持条形码扫描枪接收患者；
3.15 配备USB接口；
3.16波形增益：2.5,5,10,20,L≥10 C≥5,L≥20 C≥10mm/mV,自动；
3.17记录仪分辨率：水平分辨率≥16点/mm（走纸速度25mm/s），≥8点/mm（走纸速度50mm/s）；垂直分辨率≥8点/mm；
3.18心电放大器：直流耦合；
3.19走纸速度：5mm/s,12.5mm/s,25mm/s,50mm/s;误差≤±5%；
3.20重量≤5Kg。
★4.主要配置：
4.1 BeneHeartR12 主机 1台；
4.2显示屏/非触摸屏 1台；
4.3国标电源线1台；
4.4 Glasgow算法 1套；
4.5记录纸类型/A4210mm*290mm 100P(定制)
4.6成人附件包（欧标、香蕉头电缆+胸部吸球+肢体夹） 1套
4.7锂电池1套
4.8基本附件包 1套
4.9全数字多道心电图机系统软件V1.0 1套
4.10数据处理工作站1套
	同采购预算金额




2.设备名称：恒温培养箱，共2台
预算单价（万元）：10
主要用途：微生物、植物样品培养。
主要技术参数：
	项号
	名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	预算
（万元）

	2
	恒温培养箱
	2台
	工业
	1.主要用途：微生物、植物样品培养。
2.特殊资质要求：无。
3.主要技术参数：海关实验室仪器设备技术参数库(第二版)品目名称：培养箱，子品目名称：恒温培养箱N。
3.1采用PID模糊控制器，触摸屏控制面板
3.2箱体内外不锈钢设计
3.3设置1分钟到99天的倒计时功能
★3.4内腔体积：≥300L
3.5带有门加热，防止形成冷凝水
3.6带有Class A级温度传感器
3.7额定功率不大于600W
▲3.8加热制冷：半导体加热制冷技术温度范围：0℃~70℃
3.9工作温度范围：0~70℃
★3.10温度波动度≤±0.1℃温度均匀度≤±0.3℃
3.11控制面板内置SD存储卡，数据可通过软件导出
▲3.12具有计算机接口：可实现数据的在线监控USB接口：可通过标配U盘上传程序，下载存储数据。
3.13多重过温保护：具有高低温报警功能；基于设定温度的自动安全功能ASF；具有声光报警功能	。
3.14可调节高度移动滑轮。
★4.主要配置：
4.1主机1台；
4.2隔板2块。
4.3 温度校准证书
	同采购预算金额



3.设备名称：高压灭菌锅，共1台
预算单价（万元）：7
主要用途：高压消毒灭菌处理。
主要技术参数：
	项号
	名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	预算
（万元）

	3
	高压灭菌锅
	1台
	工业
	1.主要用途：高压消毒灭菌处理。
2.特殊资质要求：特种设备制造许可证（压力容器）。
3.主要技术参数：海关实验室仪器设备技术参数库（第二版）品目名称：高压灭菌锅，子品目名称：高压灭菌器B。
★3.1容积≥105升，立式结构。
▲3.2生物安全排气过滤器：带有0.2μm孔径的排气过滤器，升温排冷空气可以将气溶胶、冷凝水都拦截在灭菌腔内进行灭菌。
3.3生物安全排气过滤器灭菌：在灭菌器灭菌时可以对过滤器进行同步灭菌，同时必须保证过滤器的灭菌温度和时间与灭菌物的灭菌温度和时间一致。
★3.4灭菌温度：最高灭菌温度可达135℃，安全阀起跳压力可达0.22Mpa以上，灭菌定时0-250分钟，保证仪器在边远高海拔地区灭菌工作温度能达到最高工作温度。
3.5压力盖机构：手动上下翻盖开启式(附有3重安全锁定装置)。
▲3.6脉冲排汽系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，可在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来。
3.7废水壶在主机前部，便于加水。
3.8通过灭菌模式选择实现①琼脂培养基灭菌②液体培养基灭菌③固体/医疗器皿灭菌④琼脂溶解或预热。
3.9具有安全装置/报警、双联锁盖系统、超温超压断电、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等功能。
★4.主要配置：
4.1 主机1台
4.2 提框1套
4.3 灭菌指示卡30张
	同采购预算金额



★4.设备名称：全自动液体样品处理工作站，共1台（核心产品）
预算单价（万元）：19
主要用途：主要用于实验中各种液体样品的处理，满足各种液态样品的转移、定容、稀释以及分液功能，同时满足标准溶液或标准工作曲线的配置需求，支持多级稀释的制备需求。
主要技术参数：
	项号
	标的名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	预算
（万元）

	4
	全自动液体样品处理工作站
	1台
	工业
	1.主要用途：主要用于实验中各种液体样品的处理，满足各种液态样品的转移、定容、稀释以及分液功能，同时满足标准溶液或标准工作曲线的配置需求，支持多级稀释的制备需求。
2.特殊资质要求：无。
3.主要技术参数：
3.1基本参数
★3.1.1 按照国家标准‌GB 23200.113-2018《食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》、GB 5009.140-2023《食品安全国家标准 食品中乙酰磺胺酸钾的测定》以及GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》的要求，能够分别自动完成这三个国标方法中标准工作系列曲线的配制，并且满足曲线相关线性均≥99%以及移液精度均≤1%。
▲3.1.2 硬件要求：主机搭载高精度三注射泵系统：100μL、1000μL、10mL，三组注射泵（每组均搭配3通阀），可独立驱动确保仪器的移液范围；同时通过≥6通阀切换溶剂，通过三维机械臂在样品盘移取样品。
▲3.1.3 可兼容储备瓶规格： 2mL色谱进样瓶，10mL离心管、15mL离心管、25mL离心管等。
★3.1.4最大可放置瓶位：≥240位色谱进样瓶。
3.1.5外置稀释液：旋转≥6通阀进行切换，从外置溶剂瓶直接吸取溶剂。（采用移动机械臂吸取溶剂的方式不视为有效溶剂通道）
▲3.1.6取样终端材质可更换：不锈钢针，PEEK针。
▲3.1.7 单步动作移液体积：10μL-1000μL或更宽范围。（同时要求最小泵量程不低于10%的泵总量程）
▲3.1.8独立清洗槽位：≥3个，具备样品针溢流清洗和吹干功能，能在完成清洗后吹干取样针表面。
3.1.9外置独立夹管阀：≥3个。
▲3.1.10半导体制冷控温位数：≥180位；自动涡旋混匀位数：≥60位 2ml色谱进样瓶。
3.1.11自动涡旋转速：1-300rpm或更宽范围，连续可调。
▲3.1.12采用独立双Z轴进行瓶盖位置定位，定位支持瓶底和瓶顶≥2个高度参数。
3.1.13 取样终端具备自动穿刺色谱进样瓶脱瓶功能。
3.1.14 可视性：仪器具备四面密封，关门后，正面侧面三面全透明，方便观察运行情况和维护。
3.1.15 整机避光：具备遮光面板，内置状态灯光指示系统。
3.2控制模块
3.2.1图形化操作软件，支持方法设置导向功能。可自动生成多级中间液，根据配置精准度要求，自动选择合适中间液进行快速配置。
▲3.2.2控制软件功能需至少包含以下主要功能：
固标稀释模式：自动计算稀释液体积并自动混匀；标曲稀释功能：支持≥10个浓度点的标曲稀释，根据稀释浓度，可自动生成≥5个浓度点中间液，并且可设置内标；  混标配制功能：支持多个点的单标混合的混标稀释，支持多个混标点位，可自动生成≥20个浓度点中间液，中间液支持≥10种不同单标，支持配置混标后自动混匀并自动稀释标曲。
3.2.3报警功能：软件与灯光指示双重报警。
3.2.4软件可支持笔记本电脑或台式电脑。
3.3数据安全模块
3.3.1 报告导出功能：数据可导出留存，方法具备追溯性。
3.3.2 日志查询功能：配制过程实时记录，配制过程具备追溯性（日志保存时间≥5年）。
3.3.3 配制过程实时监控功能：配制步骤实时显示，消耗体积实时显示，具备明确的原始记录。
★4.主要配置：
4.1 主机1台、仪器设备控制工作站硬件1台、仪器设备控制工作站纸质输出设备1台；
4.2 ≥180位2ml色谱进样瓶半导体控温模块1套；
4.3 ≥60位2ml色谱进样瓶涡旋混匀模块1套；
4.4双Z轴不锈钢穿刺针模块1套；
4.5 ≥60位2mL样品架2个；
4.6 ≥40 位10ml离心管架2个；
4.7≥40位 15ml离心管架2个；
4.8 ≥20位25ml离心管架2个；
4.9 PEEK针1支。
	同采购预算金额



5.设备名称：紫外可见分光光度计，共一台
预算单价（万元）：15
主要用途：用于二氧化硫、甲醛、阴离子合成洗涤剂等有毒有害项目的检测。
主要技术参数：
	项号
	名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	预算
（万元）

	5
	紫外可见分光光度计
	1台
	工业
	1.主要用途：用于二氧化硫、甲醛、阴离子合成洗涤剂等有毒有害项目的检测。
2.特殊资质要求：无。
3.主要技术参数：
★3.1满足国标（例如：食品中二氧化硫的测定 GB 5009.34- 2022第二法、甲醛的测定 GB/T 17657- 2022 4.60以及阴离子合成洗涤剂的测定 GB/T 5750.4-2023 13.2 ） 中精密度及方法检出限的要求；
3.2分光系统
3.2.1光学系统：双光束；
3.2.2分光器：单单色器，象差校正型切尼尔-特纳装置；
3.2.3设定波长范围：190-900nm或更宽范围;
★3.2.4 波长范围：190-1100nm或更宽范围; 波长准确性：≤±0.1nm（412nm、510nm、579nm）≤±0.3nm(全波段)；波长重复精度：≤±0.1nm；
3.2.5衍射光栅刻线数：≥1300线/mm;
▲3.2.6波长扫描速度：波长移动速度≥29000nm/min;最大扫描速度≥29000nm/min;
3.2.7波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以≤1nm单位设置，其它波长为≤0.1nm单位；
3.2.8光源切换波长：根据设置波长自动执行换灯操作，可设换灯波长范围295 - 364 nm (0.1 nm步进)或更宽范围
3.2.9谱带宽度：≤1nm(在190 to 1100 nm范围内或更宽范围);
▲3.2.10分辨率：≤0.1nm;
▲3.2.11杂散光：
KCI<1%T(198nm)
NaI<0.02%T(220nm)
NaNO2<0.02%T(340nm);
3.2.12测光方式：双光束测光方式；
3.2.13测光类型：吸光度(Abs),透射率(%),反射率(%),能量(E);
▲3.2.14测光范围：吸光度：-4-4 Abs或更宽范围;
3.2.15光度准确性
≤±0.002Abs(0-0.5Abs)
≤±0.004Abs(0.5-1Abs)
≤±0.006Abs(1.0-2.0Abs)
≤±0.3%T;
3.2.16光度重现性
≤±0.001Abs(0.5Abs)
≤±0.001Abs(1Abs)
≤±0.003Abs(2Abs)
≤±0.1%T;
▲3.2.17噪音≤0.00005 Abs(500nm或700nm)；
[bookmark: _Hlk221694675]▲3.2.18基线稳定性≤0.0003 Abs/h(500nm或700 nm，光源稳定1小时后)；
▲3.2.19基线平直度≤±0.0006Abs(1100 - 190 nm, 光源稳定一小时后)；
3.3光源：≤50W卤素灯和氘灯，自动灯位转换；
3.4检测器：光电倍增管或硅光二极管；
3.5软件：可执行自动光谱评价，实时导出Excel数据。
★4.主要配置：
4.1主机1台
4.2 长光程（100mm）池架1个
4.3 六联池架1个
4.4 10mm石英比色皿6个
4.5 20mm石英比色皿6个
4.6 30mm石英比色皿6个
4.7 50mm石英比色皿6个
4.8 仪器设备控制工作站硬件1套
4.9 仪器设备控制工作站纸质输出设备1套。
	同采购预算金额



★6.设备名称：防爆冰箱，共2台（核心产品）
预算单价（万元）：10
主要用途：在实验室特殊环境中，安全地储存易燃、易爆、易挥发等危险化学品，起到妥善存放爆炸性和高度可燃性物品的功能。
主要技术参数：
	项号
	名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	预算
（万元）

	6
	防爆冰箱
	2台
	工业
	1.主要用途：在实验室特殊环境中，安全地储存易燃、易爆、易挥发等危险化学品，起到妥善存放爆炸性和高度可燃性物品的功能。
2.特殊资质要求：无
3.主要技术参数：
★3.1防爆冷冻冷藏组合冰箱，冷藏室容积≥125升，冷冻室≥100升；
▲3.2温度范围（可调）:冷藏室+3℃至+16℃,冷冻室-9℃至-30℃;温度精度≤0.1℃压缩机功率≤230W，散热量≤350 kJ/h，环保制冷剂R 600a。
▲3.3内壁由完全可回收、耐用且无味的聚苯乙烯制成，采用一体式无接缝设计；
3.4具备综合声光报警系统：包括但不限于下列超时开门，超温，短路，断电，传感器故障，压缩机故障等；
3.5冷藏室具备防低温装置，防止温度低于+2℃;
3.6自带温度记录功能；
3.7配有助力门把手；
3.8自闭式门(<90°时关闭):为了便于取放物品和开展清洁工作，在开启角度超过90°时，设备门将保持打开状态。如果开启角度小于90°,则箱门会自动关闭，以确保安全；
3.9采用环保型制冷剂；
3.10配备高质量机械锁双锁，实现双人双锁管理。
3.11控制面板配备键盘锁，确保未经授权的人员无法更改冰箱的设置(提供证明材料);
▲3.12外尺寸 (w/d/h)：≤600 / 660 / 2050mm
★4主要配置：主机一台。
	同采购预算金额



7.设备名称：旋转蒸发仪，共2台
预算单价（万元）：10
主要用途：用于样液净化、浓缩的前处理。
主要技术参数：
	项号
	名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	预算
（万元）

	7
	旋转蒸发仪
	2台
	工业
	1.主要用途：用于样液净化、浓缩的前处理。
2.特殊资质要求：无
3.主要技术参数：
3.1旋转蒸发仪主机
★3.1.1加热和旋转可独立操作；水浴锅温度范围：室温～210℃，智能数显控温，水油两用，水控温精度≤± 1℃，油控温精度≤± 2℃；转速范围：20-280rpm 或更宽范围；
▲3.1.2 升降方式：马达自动升降，升降行程≥150mm；浴锅容量：≥5L；
3.1.3 冷凝器：纵式蛇形冷凝器（冷凝面积≥1200cm2，带隔热材料），真空密封圈耐腐蚀；
3.1.4蒸发瓶角度连续可调，调节范围0-60度或范围更大；
▲3.1.5 断电时蒸发瓶会自动抬升，离开加热锅，以免受热不均造成暴沸或样品损坏；浴锅具有防干烧自动断电功能，水浴锅高温鸣报警；
3.1.6 具有冷凝回收装置，既保证样品回收率又保护真空泵不被溶剂腐蚀  ；
3.1.7蒸馏瓶容量：25-1000mL或更大范围
3.1.8  内置数字真空度控制器：控制真空泵的启停，减少实验室噪音和振动，延长真空泵的使用寿命；
3.1.9 触摸屏控制器，真空度、转速等多参数同时数字显示，内置图形化蒸馏曲线和多种溶剂数据库，方便调用，一键蒸馏；
▲3.1.10 梯度蒸馏模式，可实现程序自动控制真空度和转速，内置进气阀，程序结束后自动卸真空停止蒸馏；
3.1.11 可选自动蒸馏功能，系统可自动识别溶剂沸点，自动寻找最佳的蒸馏条件，无需人工摸索。
3.2隔膜真空泵
★3.2.1   无油抽气；极限真空度（绝压）：≤5mbar；最大抽气速率：≥33L/min；
▲3.2.2 双级泵结构，同时具有抽气速率≥33L/min和低极限真空≤5mbar的特点；
3.2.3内部隔膜片及管路均为PTFE材质，可耐强化学腐蚀。
3.3冷却水循环系统
▲3.3.1 控温方式：数字控温技术与热气旁路技术相结合；控温范围：-20℃至室温；控温精度：≤±0.1℃；
3.3.2 冷却方式：压缩机制冷，工业压缩机组，环保型制冷剂 ；制冷功率：≥800W@25℃；
3.3.3冷却液位实时显示，水箱容积：≥2.6L，水泵流量：≥6.4L/min，泵压：≥3bar；
3.3.4实时显示压力，压力可调节，具备高低温报警、水位报警功能；
3.3.5控制界面显示设定温度和实际温度。
★4.主要配置：
4.1旋转蒸发仪主机1台，含内置数字真空控制器1套，彩色触摸屏控制器1套；
4.2加热水油两用浴锅1台；
4.3 竖直式蛇形冷凝器 2 个；
4.4 气液分离瓶1个；
4.5蒸发旋转瓶：6个（1000mL）；
4.6收集瓶：2个（1000mL）；
4.7 隔膜真空泵1 台；
4.8冷却水循环系统1台。
	同采购预算金额



8.设备名称：自动菌落计数器，共1台
预算单价（万元）：12
主要用途：用于微生物菌落总数测定，可用于细菌、酵母菌和未扩散霉菌的计数，适用于倾注平板、涂布平板，以及膜滤平板。
主要技术参数：
	项号
	标的名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	分项预算
（万元）

	8
	自动菌落计数器
	1台
	工业
	1.主要用途：用于微生物菌落总数测定，可用于细菌、酵母菌和未扩散霉菌的计数，适用于倾注平板、涂布平板，以及膜滤平板。
2.特殊资质要求：无
3.主要技术参数：
3.1硬件图像采集部分：
★3.1.1高清数码CMOS传感器。图像传感器对角线≥1英寸，像素≥1200万像素；
★3.1.2高清光学镜头适配1英寸或以上图像传感器，焦距≥12mm,光圈≥1.6；
3.1.3高精度调焦，可实时预览；
3.1.4电脑控制全部拍摄过程。
▲3.1.5全封闭金属外壳，进样口面积≥150mmX100mm；
3.2软件技术参数：
▲3.2.1检测数据可使用Excel导出，包含背景参数，分离度、灵敏度、作用区域。提供面积，周长、不圆度、密度多种测量参数（提供证明材料：软件截图）
3.2.2培养皿类型：倾注、涂布、膜滤、3M纸片，直径范围：5-200mm；
★3.2.3自动测出各菌落的面积、周长、不圆度、密度形态信息；
3.2.4区域可选、选区可进行拖动及变换，区域范围：1mm-200mm；
3.2.5图像处理功能：可通过多种图像处理等模式进行筛分菌落及背景；
3.2.6 放大镜功能：可以设置放大区域及倍数，放大倍数≥3倍。
3.2.7人工校正：添加、分离或删除菌落；
3.2.8多种菌落标记：识别后的菌落可以多种颜色和形态标记；
3.2.9光源：三色光源（白光、蓝光、红光）可选，全封闭、自动居中、暗箱拍摄；
3.2.10检测方式：全自动(结合手动);
3.2.11光照方式：顶部光源+底部透射光源；
3.2.12典型计数时间：≤0.5秒；
3.2.13计数量：每小时≥400个平板；
3.2.14菌落统计速度：500个菌落≤1秒
★3.2.15菌落分辨≤0.02mm
3.2.16语言：简体中文、英文
★4.主要配置：
4.1 主机一台
4.2 数据处理工作站一台
4.3 纸质输出设备（彩色）一台
4.4 三色光源一套（白光、蓝光、红光）
	同采购预算金额



9.设备名称：赶酸器,共1台
预算单价（万元）：12
主要用途：用于消解检测样品以及去除消解完成后样液中的酸(例如硝酸等)。
主要技术参数：
	项号
	名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	预算
（万元）

	9
	赶酸器
	1台
	工业
	1.主要用途：用于消解检测样品以及去除消解完成后样液中的酸(例如硝酸等)。
2.特殊资质要求：无。
3.主要技术参数：
▲3.1加热方式：电加热孔式环绕一体加热；
3.2传热材质：高纯石墨及特殊防腐材料，加热模块上没有任何金属附件；
▲3.3控温范围：室温至210℃或更宽范围;控温精度：≤±1℃；
3.4加热功率：≥2400W；
▲3.5控温方式：智能分体式触摸屏终端控制，控制部分与加热部分双隔热层设计，避免高温对电子元件的损害；
3.6孔间温差：≤±1℃；
★3.7消解样品孔数：≥54孔；样品孔规格(直径×深度)：（28±1）mm×（165±1）mm ；
3.8分体控制：控制器可固定在通风橱玻璃外侧使用；
▲3.9 ≥10个梯度的升温程序，可编辑升温时间和保持时间；可同时显示设定温度和实际温度；
3.10高温蜂鸣报警功能；
▲3.11智能定时功能，定时范围1分钟～99小时或更大范围。
★4.主要配置：
4.1石墨电热消解赶酸主机1台；
4.2分体触摸屏控制器1套；
★4.3 改性聚四氟乙烯消解管[内径（27±1）mm，容量55mL，适用于CEM公司的MARSXPRESS高压微波消解仪]12根。
	同采购预算金额



10.设备名称：超低温冰箱,共2台
预算单价（万元）：8
主要用途：用于菌毒株的低温储存。
主要技术参数：
	项号
	标的名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	分项预算
（万元）

	10
	超低温冰箱
	2台
	医学
	1.主要用途：用于菌毒株的低温储存。
2.特殊资质要求：
3.主要技术参数：
▲3.1规格：外部尺寸（宽*深*高）≤680*1000*2000mm，有效容积≥410L,立式，上下双外门，四内门；
3.2箱体材料：优质结构钢板，表面耐腐蚀，易清洁；
3.3内胆材料：抗腐蚀性镀锌板喷涂；
3.4精确控温：高精度微电脑温度控制系统，适用范围-40℃~-86℃，调节精度≤±0.1℃；
▲3.5制冷系统：采用高效压缩机，低噪音风机，冷凝器散热风机可根据压缩机运行状态智能开停；
3.6保护功能：具备开机延时和停机间隔保护功能；屏幕锁定和密码保护功能；
▲3.7屏显功能：≥10英寸LCD液晶触摸屏，显示精度0.1℃,上下室可同时显示实时运行状态，显示但不限于以下信息：箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间、双压缩机运行状态等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi,具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，操作日志查询，用户权限管理，设置与留言板等功能；
3.8报警模式：具备但不限于高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等声光报警功能；
3.9数据存储与导出：标配USB数据导出接口，可同步记录箱内实际温度、故障报警等数据时间≥10年；
3.10断电报警：配置大容量电池，断电情况下可持续为冰箱报警、USB端口供电；
▲3.11安全控制：可选数字、英文、拼音密码组合，具备层级管理设置；双锁结构设计，自带暗锁，可用挂锁。可选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别；
★3.12箱体保温：高性能V.I.P航空绝热材料+硬质聚氨酯保温层，箱体发泡层厚度≥110mm,VIP保温板厚度≥20mm,整机≥6道门封；
▲3.13储存容量：2英寸标准冻存盒可存储≥300个，上下室各≥150个；2ml标准冻存管≥30000支；
3.14制冷工质：无氟环保制冷工质，制冷剂用量符合国家安全标准，明确制冷剂用量；
★3.15降温速度：25℃环温时，空载上下室同时降温到-80℃速度≤260min；
3.16运行功率：≤550W；
3.17测试孔：标配≥2个温度测试孔；
★4.主要配置：主机一台。
	同采购预算金额



11.设备名称：高速冷冻离心机,共1台
预算单价（万元）：17
主要用途：能够离心、净化样品溶液的前处理设备。
主要技术参数：
	项号
	标的名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	分项预算
（万元）

	11
	高速冷冻离心机
	1台
	工业
	1.主要用途：能够离心、净化样品溶液的前处理设备。
2.特殊资质要求：无
3.主要技术参数：
▲3.1最高转速：≥20000 rpm、转速最小增量1 rpm；最大离心力：≥50000xg、离心力最小增量1xg；
▲3.2转子最大位数和容量（ml）：≥（6位×100ml）；
★3.3 角转子（≥6位）×100ml（样品满载时最大转速≥17000rpm，最大离心力≥40000xg）；尖底适配器（≥6位）×50ml（样品满载时最大转速≥17000rpm，最大离心力≥40000xg）；尖底适配器（≥6位）×15ml（样品满载时最大转速≥17000rpm，最大离心力≥40000xg）；角转子（≥24位）×2ml（样品满载时最大转速≥20000rpm，最大离心力≥45000xg）；
▲3.4温控范围：-20~40℃，控温精度：≤±1℃；每个转头在样品满载且最大转速下运转时，离心腔温度≤4℃；
3.5时间控制：1min-99min或更大范围；
3.6噪音：≤65dB（最大转速时）；
3.7电源要求：220V/50-60Hz 35A；功率≥3000w；
3.8外形尺寸：≤78*70*90(cm)；≥140kg;
▲3.9转头自锁定功能，更换转头无需工具；
▲3.10转子自动识别限速以及失衡功能；
3.11转头材质：浇注尼龙复合材料或铝合金材料等，避免酸碱盐和有机溶剂对转头的腐蚀风险；离心腔：不锈钢腔体或纳米陶瓷涂层，防止离心腔生锈腐蚀；
3.12显示屏显示转速、离心力、温度与时间等参数的设定值和实际值，随时观察离心进度；
▲3.13采用电子门锁，门打开状态仪器不能启动，有门盖保护、超速及不平衡保护；
3.14 自动待机功能：可设置待机状态制冷工作时间；
3.15具有梯度离心功能：可设定≥10个离心程序。
★4.主要配置：
4.1主机一台；
4.2角转子1套：（≥ 6位）×100ml；尖底适配器1套：（≥ 6位）×50ml；尖底适配器1套：（≥ 6位）×15ml；
4.3角转子1套： （≥ 24位）×2ml。
	同采购预算金额


12.设备名称：全自动酸逆流清洗机,共1台
预算单价（万元）：19
主要用途：用于无机痕量分析实验中所使用的微波消解罐、烧杯以及容量瓶等器皿的彻底清洗
主要技术参数：
	项号
	标的名称
	数量及
单位
	所属行业
	技术要求
	分项预算
（万元）

	12
	全自动酸逆流清洗机
	1台
	工业
	1.主要用途：用于无机痕量分析实验中所使用的微波消解罐、烧杯以及容量瓶等器皿的彻底清洗。
2.特殊资质要求：无
3.主要技术参数：
★3.1具有自动亚沸酸蒸汽清洗、超纯水冲洗以及热空气烘干于一体的功能；
3.2设备尺寸长≤800mm，宽≤700mm；
▲3.3清洗能力：清洗内腔体积≥80L，同时清洗微波消解罐数≥40根，顶部喷淋头可对器皿外壁进行无死角喷淋；所有与试剂接触部分均采用聚四氟乙烯、PTFE以及PFA等耐腐蚀材质；
▲3.4一体机，透明可视门系统，能够实时观察清洗仓清洗运行的情况；采用前开门形式，开关门具有安全保护，开门状态机器会自动停止运行；
▲3.5微电脑控制系统，采用触摸屏显示操作，屏幕实时显示排水pH值、运行温度、时间、运行结束等信息；内置≥20个清洗程序，程序可单独执行清洗、冲洗及烘干等；
▲3.6温控范围:室温至100℃或更宽范围；从室温升温到90℃≤5分钟；
▲3.7酸通道和水通道单独分开，不可混用；
3.8自动添加超纯水，纯水箱具有缺液提醒及加满自动停止功能；超纯水冲洗：流量≥120L/min，超纯水不回流，确保内腔无酸气及酸液留存；
3.9中和排放：经过清洗器皿排出的废水、废酸储存到废液收集器中，根据设备自带pH计自动检测的pH值，自动抽取响应碱液的量，中和至中性；
▲3.10热空气烘干：流速≥160m³/h，空气经高效过滤器后被吹入器皿内部；
▲3.11自动加酸、排酸系统：具有液位指示及缺液提醒功能，具有酸液排空功能；
3.12内置废气吸收系统，可吸收大量废气，无需放入通风橱，落地使用；
3.13开机后具有自动开启排风系统；
▲3.14清洗完成后器皿里边各元素（包括铅、镉、汞）的检出含量低于仪器检出限。
标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数的负偏离将无法参与投标，技术指标类★条款原则上不得超过所有技术参数的20%。
标注“▲”的条款为重要技术参数，其分值较高，技术指标类▲条款一般不超过10个。
★4.主要配置：
4.1 主机一台
4.2 碱液桶一个
4.3 纯水桶1个
4.4 加酸桶1个
4.5 废液收集桶1个 
	同采购预算金额



