[bookmark: _Toc18112]南宁海关技术中心2026年实验室仪器设备更新项目
设备技术参数要求

1.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。标记“▲”为实质性条款，不满足做无效投标处理。标记“■”为重要参数条款。
2.本项目数量13台/套，预算金额  223  万元。
	序号
	标的的名称
	数量及单位
	所属行业
	技术要求
	控制单价（万元）

	[bookmark: _Hlk176167494]1
	纯水机
	1台
	工业
	▲1.1纯水电阻率：≥0.5 MΩ•cm @ 25 °C，纯水产水速度：≥40 L/h，纯水TOC：≤50 ppb ，纯水存储容量：≥50 L；超纯水电阻率：≥18.2 MΩ•cm @ 25 °C，超纯水TOC：≤5 ppb ，超纯水颗粒物（＞0.22µm）：＜1 unit/mL，超纯水取水流速：≥1.6L/min。
1.2纯水循环回路在水箱注水前及机器空闲时可自动循环冲洗。
1.3纯化柱、精纯化柱到达使用期限后机器会自动提示更换。
1.4操作界面采用液晶屏显示。
1.5对于未取用完的超纯水具备进入超纯水循环回路经由紫外灯、精纯化柱纯化后再次取用的功能。
■1.6取水臂：配有取水流速的无级调节开关。可固定位置取水，也可移动取水。
■1.7内置185/254nm双波长紫外灯，用于氧化有机污染物及杀菌。
1.8超纯水循环回路可自动循环，对回路内的超纯水自动清洁、消毒。
1.9电阻率具有自动检测及报警功能，屏幕实时提示电阻率状态。
▲2.主要配置：
2.1  主机 1套
2.2  水箱（≥50L）1个
2.3  预处理柱3根
2.4  纯化柱 3根
2.5  精纯化柱3根
2.6  终端过滤器6个
2.7  取水臂 1个
3. 质保期：验收合格后，质保期三年（含耗材）。
4.售后服务要求：质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
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	2
	刀式研磨仪
	1台
	工业
	▲1.1 额定功率：≥1000W。转速范围：最高转速≥10000转/分，转速可调，数字显示。
1.2最终出样尺寸：≤300um。
1.3转刀：刀叶数量≥2个，转刀可以逆时针旋转，也可以顺时针旋转。 
■1.4 研磨时间设置范围：不小于1秒~180秒，可调，数字显示。
1.5仪器具有电子锁，在控制面板上开启，控制面板包含按键、触屏和旋钮三种模式中的任意两种。
1.6配置中的容器和转刀均可以高温高压灭菌。
1.7具有不少于8个程序设置，可应对不同样品研磨方案。
▲2.主要配置：
2.1  刀式研磨仪主机  1台
2.2  1L聚碳酸酯（PC）容器  4个
2.3  钛制转刀 4个
2.4  1L不锈钢罐 1个
2.5  PP顶盖 5个
2.6  重力顶盖1个
3. 质保期：验收合格后，质保期三年。
4.售后服务要求：质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
	10

	3
	台式冷冻离心机
	1台
	工业
	▲1.1 转速：50mL角转子最高转速≥14000rpm， 2mL角转子最高转速≥15000rpm；离心力：最大离心力≥21000xg；转速精度达：±1 rpm。具有预制冷功能。温控范围：-10～40℃，每个转子在最高转速下运转时，离心腔温度能保持≤ -4℃。采用免维护无碳刷变频电机。
■1.2 最大容量(mL)：≥6×50mL及≥24×2mL。
1.3 时间控制范围：0-99h59 min / 连续运转 / 短时加速。
1.4 噪音(dBA)： < 66dBA （最大转速时）。
1.5 可预设离心力、速度、时间和温度。
■1.6 显示屏可同时显示转速、离心力、温度、时间关键参数的设定值和实际值。
▲2.主要配置：
2.1 台式冷冻离心机主机 1 台
2.2  6×50mL 尖底角转子（含圆底适配器） 1 套
2.3  24×2mL 尖底角转子 1套
2.4  15mL适配器  1 套
3. 质保期：验收合格后，质保期三年。
4.售后服务要求：质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
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	4
	化学品安全柜
	2台
	工业
	1.1集成工业级操作终端，预装专业操作软件，采用不小于13英寸电容式触摸屏，屏幕内嵌人脸识别摄像头，须提供产品实拍外观图作为证明材料；
1.2采用冷轧钢板，具备耐火防爆功能；
▲1.3通过RFID射频技术自动定位到层，配备RFID识别器及USB接口，系统可自动识别物资信息并自动定位其所在位置，具备制冷功能，可实现制冷温度范围在2~25℃调节，存储规则符合《GB 15603-2022 危险化学品仓库储存通则》国家标准；
▲1.4尺寸：宽900mm*深670mm*高1880mm（误差+10%以内），内置封闭循环净化系统，可通过内部空气循环多重过滤有害物质和异味，无需外接通风管道，甲醛和苯去除率都不低于95%，须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件；
■1.5采用特氟龙喷涂与PP材质结合的防腐工艺，可耐受强酸、强碱和有机溶剂腐蚀；
1.6配备3D数字摄像头，具备移动侦测功能，自动识别、记录并分段存储视频画面，支持回放与导出；
1.7集成电控与机械双重锁，保证断电时可应急领用；
1.8柜体底部采用可移动脚轮，支持锁定，内部采取全遮光密闭空间设计，配备照明系统，开门自动亮灯；
1.9采用防静电设计，配置铜质接地端子，须提供实物图片作为证明材料；
1.10系统提供人脸识别和账号密码2种登录方式，支持双人身份验证；
1.11柜体屏幕界面可直接进行新品入库、领用、归还操作，支持单品和批量操作，自动生成流转记录，实时显示盘点清单；
1.12系统需具备存储禁忌智能分析与报警能力，具备实际情况自定义存储，须提供软件提醒和存储禁忌报警列表界面截图作为证明材料；
1.13报表统计包含库存量统计、入库统计、使用明细表、库存明细表、流转日志、存储禁忌报表，支持按时间范围、物资名称等条件查询和数据导出。
▲2.主要配置：
2.1产品整机：1套
2.2RFID标签：10000张
3. 质保期：不小于 3年
4.售后服务要求：验收合格后，质保期不少于三年，质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
	12

	5
	气密/液压试验机
	1台
	工业
	▲1.1、气密试验测试压力范围 ：O~100kpa；液压试验测试压力范围: O~400kpa(危险品包装塑料、金属桶罐用）；传感器精度 ：优于或等于0.5级；解析度： 优于或等于0.1kpa。
■1.2、满足标准： SN/T 0370.2 -2021 、GB 19269-2009、GB19270-2009、GB19433-2009、GB/T 17344-2025、GB19457-2009、GB19453-2009、GB18191-2008、GB 19160-2008 、以及其他等效试验，可满足450L及以下容器桶自动压入水中。
1.3、通过压力变送器反馈信号调节自动调节试验压力，并将实时压力显示于仪表。
1.4、压力源 ：变频控制
1.5、控制器： 不小于7寸触摸屏
1.6、试验时间： 0~999H可自行设置，分度到分钟或秒
1.7、试验介质： 现场压缩空气气源
1.8、拓展 ：可网口通讯PC端，实现PC软件操作
1.9、检漏装置： 配气缸压浸装置，水箱钣金材质为 304 不锈钢焊接而成，附观察窗，水箱尺寸≥120cm*120cm*120cm
▲2.主要配置：
2.1、储水箱一套，304不锈钢材质，尺寸≥120cm*120cm*120cm
2.2、操作终端一套，配备不小于7寸触摸屏，304不锈钢材质，外形尺寸不小于50cm*50cm*50cm
2.3、储压桶一套，容积不低于8L，压力不低于0.8Mpa
2.4、压力变送器
2.5、内穿式试验接头两套、外拧式试验接头两套。
3. 质保期：不小于 3年
4.售后服务要求：验收合格后，质保期不少于三年，质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
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	6
	电子式包装容器抗压试验机
	1台
	工业
	▲1.1、试验压力：0-1000kg（误差+5%以内），一组6个位置；试验压力：0-2000kg（误差+5%以内），一组3个位置；可同时满足标准： SN/T 0370.2 -2021、GB 19433-2009、GB 19457-2009、GB 19453-2009、GB/T 4857.3-2008、GB 19457-2009、联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第24修订版、GB19270-2009、GB 19269-2009、GB/T 21593-2008；
1.2、上下压盘尺寸 ：（1200mm×1200mm）±5%（L*W）
1.3、上下压盘的最大距离： 1000mm±5%
1.4、升降速度可调范围： 0.1～200mm/min，并配有急停装置
1.5、荷重精度 ≤±0.5%
1.6、电    机： 伺服电机
1.7、驱动器 ：伺服驱动器
1.8、丝    杆 ：滚珠丝杆
1.9、单位切换 ：gf/kgf/N/kN/lbf/T
1.10、报表项目 ：序号、峰值、平均值、设定持压值、持压时间
1.11、报表输出 ：Windows模式输出、Office模式输出
1.12、控制方式 ：windows模式操作
1.13、电    源： AC 220V
1.14、操作原理：通过马达传动螺杆使上压板向下移动
1.15、设备整体外壳需采用抗腐蚀性强的面漆涂装
▲2.主要配置： 
2.1、主机 一套
2.2、控制终端 一台
3. 质保期：不小于 3年
4.售后服务要求：验收合格后，质保期不少于三年，质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
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	7
	钢桶测试设备
	1台
	工业
	1.1、龙门提升架跌落高度：6m
▲1.2、有效跌落高度：0.5m-2m，高度精度：0.01m
■1.3、满足标准： SN/T 0370.2 -2021、GB 19433-2009、GB 19457-2009、GB 19453-2009、GB/T 4857.3-2008、GB 19457-2009、联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》 第24修订版、GB19270-2009、GB 19269-2009、GB/T 21593-2008
1.4、吊具：适用于多种危险货物包装、中型散装包装、大包装吊具接口及相应吊具
1.5、载荷：4吨
1.6、释放及复位：电动控制
1.7、起升速率可调：0.1m/s-0.5m/s
1.8.装置配备摇摆装置和跌落定位装置
1.9.操作模式：地面有限操控及远程无线操控
1.10.配置安全保护装置：过载保护、限位保护（起升、平移、下降）、急停按钮、防脱钩保护
▲2.主要配置：
2.1、 龙门提升架一套 
2.2、 控制系统一套
2.3、 遥控释放装置一套
2.4、不低于7寸触摸屏一套
2.5、吊葫芦 一套
3. 质保期： 不小于 3年
4.售后服务要求：验收合格后，质保期不少于三年，质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
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	8
	碰撞试验台
	1台
	工业
	■1.1. 最大试验负载 ：50kg（误差5%以内）
1.2. 工作台面尺寸 ：＞1200*1200mm
1.1. 提升方式 ：全自动气压驱动
▲1.4. 碰撞频次范围： 1（次/分）-120（次/分）（需包含此范围内）；碰撞峰值加速度 ：3g-150g（精度1g）； 脉冲持续时间： 2ms-30ms（精度1ms）冲击方向 ：±X,±Y,±Z（夹具实现）；冲击波形： 半正弦
1.5. 通道选择 ：2同步输入通道
1.6. 采样频率 ：192KHz
1.7. 波形发生器：半正弦波
1.8. 安装形式： 免地基安装
1.9. 电    源 ：380VAC±10％ 50Hz  气泵
220VAC±5％ 50Hz  
1.10. 工作温度 ：0～40（℃）
1.11. 工作湿度（25℃）：＜85％
1.12. 稳定气源P: 0.8（MPa）
▲2.主要配置：
2.1. 碰撞试验台台体1套
2.2. 半正弦波形发生器1套
2.3. 加速度传感器2套
2.2. 终端控制系统1套
2.5. 冲击碰撞控制测量仪1套
2.6. 气泵1套
2.7.  夹具1套
3. 质保期：不小于 3年
4.售后服务要求：验收合格后，质保期不少于三年，质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
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	9
	高速冷冻离心机
	1台
	工业
	1.1 工作条件：＋10℃～＋32℃；
▲1.2 转速：≥14000rpm，精度±1 rpm；最大离心力(g)：≥18000g。
■1.3 最大容量(ml)：≥24×1.5/2.0ml及≥12×5mL。
1.4 时间控制范围：0～99 分钟59秒/连续运转/短时加速。
■1.5 温度设定范围：-10℃～＋40℃，离心腔温度≤4℃。
1.6 噪音(dBA)：< 66dBA （最大转速时）
1.7免维护无碳刷变频电机。
1.8离心力，速度，时间、温度、转头实时显示。
■1.9 双重盖锁定，不平衡保护。
1.10定速计时功能。
▲2.主要配置：
2.1 高速台式冷冻主机：1台。
2.2 尖底角转子24 x1.5/2.0 ml：1套（≥14000rpm，≥18000g）。
2.3圆底角转子12x5.0 ml：1套（≥14000rpm，≥18000g）。
3. 质保期：产品安装调试经用户验收合格当天起，整机质保期3年。   
4.售后服务要求：
4.1中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及第三方校准文件或计量证书。
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	10
	体视显微镜
	2台
	工业
	▲1.1.光学系统：Greenough光路设计，主机和物镜都进行复消色差校正，无色散。
1.2.主机：
▲1.2.1主机变倍比≥8：1，放大范围6.3x-50x。
▲1.2.2最高分辨率可达420Lp/mm。
1.2.3主机包含100:0/0:100分光光路，可接相机。
1.2.4主机包含0.5x相机接口。
1.2.5所有镜片采用防灰尘设计。
1.2.6不用化学药品的绿色环保防霉技术。
1.2.7主机机身配有手柄，方便携带。
1.1.目镜观察筒：人机工程学设计，≥35度倾角，瞳距可调。
1.4.目镜：
■1.4.1 10x目镜，大视场数≥23mm；
1.4.2高眼点，屈光度可调；
1.4.3目镜罩2只。
■1.5.调焦机构：总高度：≥250mm，调焦行程：≥145mm。
1.6.底座有效尺寸：≥340 x 300 mm，透反两用。
1.7.物镜：1x物镜（包含在主机机身中），工作距离：≥92mm，视野范围：≥35mm。
■1.8.变倍：具有≥10个精准的变倍卡位，方便查看放大倍数信息。
1.9.照明方式
1.9.1环形光纤照明：可分段照明。
1.9.2透射光照明器：可实现透射光明场，暗场，斜照明等观察方式。
1.10.防尘罩。
■1.11.配置原厂同品牌cmos相机
1.11.1彩色CMOS芯片尺寸≥1/2.24英寸
1.11.2物理像素≥500万，像素点大小≥2.2 μm x 2.2μm
1.11.3拍摄速度≥17幅/秒（分辨率2592 x 1944）
1.11.4 USB 1.0数据传输
▲2.主要配置：
2.1显微镜（含主机、目镜、光学系统、照明）1台
2.2原厂同品牌cmos相机1个
2.3配套数据处理系统：i5/8G/500G/无光驱/win10专业版/24寸或以上（包含图像分析软件）
2.4配套电源线。
5.售后服务要求：
质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
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	11
	PCR仪 
	1台
	工业
	▲1.1反应模块标配为：不少于3个反应模块，每个反应模块可以独立控制；共计有不少于96个反应孔，可同时进行不少于96个扩增反应；
1.2 仪器冷却/加热技术（温控方式）：半导体；
■1.3 最大变温速率：≥5℃/S；
▲1.4 温度控制范围：3℃-99℃；控温准确性：≤0.1℃；控温均一性：≤0.2℃；
1.5  热盖：温度和高度可调，温度设定，≥110℃，热盖温度到达设定温度时才开始PCR反应；
1.6 三个反应模块间均可实现温度梯度优化功能；
1.7 具USB和网络接口，可通过USB和网络接口进行软件升级；
1.8 不同模块的反应程序具有独立快速启动功能；
1.9 程序运行显示方式可在表格式和图形式之间互相自由切换；
1.10 具递减PCR实验功能，以提高PCR扩增产物的特异性；
1.11 运行时最大声音: ≤50分贝；
1.12 有断电自动重启功能；
1.13 具有三级账户权限管控功能。
▲2.主要配置：
2.1.主机1个（包含操作软件和操作说明）；
2.2.配套反应模块3个。
2.3.配套电源线。
3.售后服务要求：
质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。
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