# 附件：

东兴海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备更新采购项目

设备技术参数

# 一、设备名称：体视显微镜

批复预算单价（万元）：18

1. 主要用途：用于进口水果及其他植物和产品有害生物检疫鉴定

2. 特殊资质要求：无。

3. 主要技术参数：

3.1整体要求：双光路联动切换光学系统，可实现各个倍数的不同观察、拍照和景深叠加。

3.2光学系统：人体工程学设计，无限远平行光路系统；

★3.3观察筒：三目观察，0-30°倾角可调，相机：目镜两档分光比100：0及50:50；目镜：大视野平场目镜，视场数≥25；物镜系统：物镜旋转式固定设计，避免干涉，标配1倍物镜；无穷远长距平场复消色差物镜1X，WD≥60mm，分辨率≥1100LP/mm，支持1.6X高数值孔径物镜；

★3.4调焦机构，粗微同轴调节，调焦行程≥102mm，变焦过程中双目光轴间距自动连续动态调整。机身单一变倍体≥1：18变倍比，最小变倍比≤0.75倍，采用10X目镜和1倍物镜时，标准放大真实光学放大倍7.5X-135X，最高可拓展放大范围为3.75X-810X；最大视场≥59mm*2；

▲3.5自带复眼透镜拓展接口，便于后期支持全视野无暗角、亮度均匀性≥95%；

★3.6双分支光纤LED冷光源：采用大功率LED光源，可连续调光，支持同品牌同轴照明；底座及透射照明系统：平台底座最低到最高点厚度≤35mm，OCC夹缝斜向切合相衬透射照明系统，对比度的立体图像照明。LED透射光源提高透射照明光路样本观察衬度。透明玻璃板直径≥180mm；

▲3.7配备同轴防漏光转接套件，转接比1×，接口精度同轴度≤0.02mm。转接环内置多层遮光密封结构，杂光抑制率≥99.5%；

3.8与显微镜同品牌的显微成像系统

▲3.8.1 与显微镜同品牌相机传感器：高灵敏度芯片尺寸≥1英寸。

3.8.2 分辨率≥4864×3648（1770万真实物理像素）。

▲3.8.3 像素≥2.4um*2.4 um，曝光范围≥100微秒到10秒。

3.8.4 光谱响应≥380nm-650nm，帧频率≥17fp（4864*3648分辨率下）。

3.8.5 数据接口：USB 3.2GEN1（连接PC）×1，USB3.2 Type-C (Gen2)，HDMI，Wi-Fi，外部触发×1

▲3.9同一品牌软件系统

3.9.1 包含控制软件，所有软件功能必须在同一个软件中实现；

3.9.2 在图像上添加注释、箭头等功能， 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，具备输入硬件信息即可实现添加标尺、显示图像的放大比例关系功能；

3.9.3 具备离线白平衡、视场平整度以及背景校正等后期图像处理功能；

3.9.4 具备测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理功能。持能量曲线测量，实时显示所选定线段上所有点的能量强度。

3.9.5 软件包含用户管理功能，即系统集成身份认证功能；包含审计追踪功能。

▲3.9.6全部核心材料均为防静电材质。

3.9.7仪器设备控制工作站硬件1套：i5-12代或以上，配套16g内存和512gb固态硬盘+1T机械硬盘；

★4. 主要配置：

4.1 体视镜主机1台；

4.2  1倍平场复消色差物镜1个；

4.3 三目镜筒1套；

4.4  10倍目镜/25视场数2个；

4.5 调焦立柱1套；

4.6 透射光基座1个；

4.7 双分支光纤LED冷光源1套；

4.8 配套显微镜成像系统；

4.9 仪器设备控制工作站硬件1套，纸质输出设备1套；

# 二、设备名称：全自动生化分析仪

批复预算单价（万元）：37

1.主要用途：主要用于人体血清生化项目自动分析，传染病监测辅助诊断。

★2.特殊资质要求：投标人具有医疗器械经营许可证（备案）证，产品制造商具有医疗器械生产许可证，所投产品具有二类医疗器械注册证。（投标人提供医疗器械经营许可证（备案）证，制造商医疗器械生产许可证，所投产品二类医疗器械注册证复印件。）

3.主要技术参数：

▲3.1检测速度：单模块生化比色分析恒速≥1000 测试/小时；

3.2去盖功能：仪器具有自动去盖功能；

3.3同时在线分析项目：≥120个，不含拓展项目；

3.4试剂位: ≥200个，不含拓展位置；

★3.5试剂盘：具备24小时2-8℃冷藏功能；

3.6样本位：≥180个，不含拓展位置；

▲3.7样本进样方式：样本架进样；反应位：≥190个；最小反应体积：＜80μL；

★3.8光学系统：光栅后分光，波长范围：340-800nm，16个波长；

3.9吸光度线性范围: 0-3.5Abs；

★3.10温控方式：固体直热，控温均匀，控温精度要求达到37°C±0.1°C；

3.11比色杯清洗：具有清洗剂和去离子水预加热功能；

3.12比色杯：可重复使用，支持单个比色杯更换；

3.13试剂在线装载：仪器测试进行中支持试剂在线更换；

3.14耗材提醒：具有耗材余量不足提醒, 每日耗材检查及提醒，每批耗材检查及提醒；

▲3.15糖化血红蛋白检测功能：具备全血标本直接上机检测，无需离心，无需手工预处理；

3.16系统配套性要求：具有原厂配套试剂、校准品和质控品，试剂配套项目≥55项，校准品≥32项，并提供项目注册证。

3.17软件接口：支持 HIS、LIS 等系统对接。

▲3.18配备实验室级别纯水机：出水速度≥20L/h，纯水电阻率≥15MΩ·cm。

★3.19 仪器设备设计使用年限≥10年（提供产品包含设计使用年限的说明书或正式说明函（加盖公章））。

3.20 保留数据接口。

★4.主要配置：

4.1 设备主机（220V） 1台（含安装、维护保养及正常使用所需的工具及零部件说明书等）；

4.2 仪器设备控制工作站硬件1套( ≥8GB内存, ≥1TB机械硬盘,双网口，显示器≥ 21.5inch ) 1套；

4.3常规样本架组件1套；

4.4 纯水机 1套（含安装材料）。

# 三、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪

批复预算单价（万元）：40

1.主要用途：用于出入境人员传染病监测体检，腹部、泌尿系统、浅表器官、脉管系统等项目的超声波检查诊断。

★2.特殊资质要求：投标人具有医疗器械经营许可证（备案）证，产品制造商具有医疗器械生产许可证，所投产品具有二类医疗器械注册证。（投标人提供医疗器械经营许可证（备案）证，制造商医疗器械生产许可证，所投产品二类医疗器械注册证复印件。）

3.主要技术参数：

3.1系统通用功能

▲3.1.1主机成像系统：高分辨率液晶显示器≥21英寸，屏幕亮度和对比度数字可调。

3.1.2具备腹部、妇科、产科、浅表、心脏模式自动工作流协议，支持定制化模板，在检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

3.1.3 支持超声远程会诊系统，该系统需具备单独远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书。

3.1.4 先进成像技术：支持应变式弹性成像技术。

★3.1.5主机探头接口≥5个，大小一致，全激活、相互通用。3.1.6可预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节。

3.1.7支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备。

★3.1.8 连通性要求： 支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输，并可支持DICOM结构化报告。

3.1.9二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。

3.2测量和分析(B型、M型、D型、彩色模式)

▲3.2.1 2B模式下支持双幅跨幅测量；具有定点测速功能，半自动面积及径线测量， 全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管等。

3.2.2产科测量软件包，自动NT测量，心脏测量软件包，腹部测量软件包，小器官测量软件包，血管测量软件包支持颈动脉血管内中膜自动实时测量,自动获取≥6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

3.3图像存储(电影)回放功能

3.3.1硬盘≥1T，图像存储，电影回放：≥130秒；多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。

3.3.2支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，具有独立的存储功能键。

3.3.3原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可调节参数≥30项。

3.4探头规格

★3.4.1 支持探头：线阵探头、腔内探头、容积探头等；配置≥3把探头：凸阵、线阵、相控阵探头；

3.4.2二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段；

3.4.3电子线阵探头阵元数≥192；

3.4.4腹部凸阵探头（2.0-5.5MHz）；血管/小器官线阵探头（3.0-13.0MHz）；相控阵探头（2-4MHz）。

3.5二维显像

3.5.1成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 全视野，帧率≥55帧/秒；凸阵探头，18CM深度时, 全视野， 帧率≥38帧/秒;

3.5.2增益调节：B/M/D分别独立可调≥100，可视可调步进≥1;

3.5.3 TGC: ≥8段，LGC: ≥6段;

3.5.4显示深度≥37cm;

3.5.5伪彩图谱: ≥8种;

3.5.6最大帧率: ≥600 帧/秒;

3.5.7动态范围：≥240，可视可调;

3.6频谱多普勒

3.6.1显示模式：脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒；

3.6.2最大测量速度：≥7.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s），最低测量速度：≤13.1cm/s；

3.6.3偏转角度: ≥±30° (线阵探头) ，并支持快速角度校正；

3.6.4取样宽度及位置范围： 0.5-30mm ；

3.6.5零位移动：≥8级。

3.7彩色多普勒

3.7.1显示方式：包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等；

3.7.2速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度；

3.7.3 取样框偏转: ≥±28°，取样框可根据探头血流方向自动调节；

3.7.4最大帧率: ≥210 帧/秒；

3.7.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图(PDI);组织多普勒(TDI)；

3.7.6彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变；

3.8记录装置

▲3.8.1内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，图像支持BMP、JPG、TIFF、DCM、 AVI、MP4格式直接导出。

3.8.2内置数字录像机可用于教学，存储时间≥60分钟;

3.8.3内置USB接口≥5。

3.9外设和附件

3.9.1支持主机一体化耦合剂加热器，耦合剂温度三挡可调;

3.9.2腔内探头放置架;

3.9.3 QWERTY背光小键盘;

3.9.4主机一体式LED照明灯，辅助暗室临床操作。

3.10 保留数据接口。

★4.主要配置：

4.1 彩色多普勒超声诊断仪设备1台；

4.2 配置≥3把探头：凸阵、线阵、相控阵探头；

4.2仪器设备控制工作站硬件1套（基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站，操作界面均为中文界面，具有DICOM3.0接口，实现数据或直接导入管理系统；显示器；具备图像采集处理及浏览功能）；

4.3 纸质输出设备1套；

4.4 稳定电源1台。

# 四、设备名称：数字化X光机

批复预算单价（万元）：42

1.主要用途：用于出入境人员传染病监测体检，胸部、腹部、四肢、头部、躯干等项目的X射线检查诊断。

★2.特殊资质要求：

2.1 投标人须具备环保部门颁发的销售本类产品的《辐射安全许可证》（有效期内），产品制造商须具备环保部门颁发的生产本类产品的《辐射安全许可证》（有效期内）。（投标人投标时须提供以上《辐射安全许可证》复印件）。

2.2 投标人具有医疗器械经营许可（备案）证，产品制造商具有医疗器械生产许可证，所投产品具有二类医疗器械注册证。（投标人提供医疗器械经营许可（备案）证，制造商医疗器械生产许可证，所投产品二类医疗器械注册证复印件）。

3.主要技术参数：

3.1主要功能 设备为医用X射线摄影系统，采用无线移动平板探测器、一体化落地式机架带固定式摄影床，一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。

▲3.2为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备的高压发生器、平板探测器、球管为同一制造商。

3.3无线平板探测器

★3.3.1 探测器尺寸≥420mm×420mm；非晶硅，表面涂层碘化铯；结构为整板非拼接。（投标人提供产品说明书或生产厂商官网截图，并加盖投标人公章）

▲3.3.2 像素尺寸≤140μm；（投标人提供产品说明书或生产厂商官网截图，并加盖投标人公章）

3.3.3采集灰阶度≥16bits；

3.3.4空间分辨率≥3.7lp/mm；

3.3.5采集矩阵≥3000×3000；

3.3.6平板探测器与整机品牌一致；

3.3.7成像时间≤7s；

3.4	高压发生器

★3.4.1输出功率≥63KW；

▲3.4.2千伏范围:40—150KV；

3.4.3 具备APR功能及手动调节设置；自动曝光控制功能；

3.4.4曝光时间范围：最短系统曝光时间≤1ms，最长系统曝光时间≥10s；

3.4.5最大输出电流≥650mA；最小电流时间积≤0.1mAs；最大电流时间积≥970mAs；

3.4.6逆变频率≥500kHz；

3.5 X线球管及支架系统

▲3.5.1一体化落地式双立柱机械结构，非独立地轨设计；

3.5.2大焦点尺寸 ≤1.2mm，小焦点尺寸 ≤0.6mm；

★3.5.3	阳极热容量≥300KHU；

3.5.4球管绕垂直轴旋转≥-180 — +180°；绕水平轴旋转≥±120°；

▲3.5.5	球管支架沿摄影床方向纵向移动距离≥2300mm；

3.6立式胸片架

▲3.6.1摄影台垂直移动范围≥1380mm；具备电动升降；

3.6.2探测器中心的标线距地最低≤370mm；支持平板在线充电；

3.6.3滤线栅栅密度≥103L/inch；配备可插拔滤线栅，非固定式；

3.6.4配备硬件电离室完成自动曝光控制功能，非软件AEC；

3.7	球管机头端触控屏

3.7.1具备球管机头端触控屏；近台操控彩色触摸屏；屏幕尺寸≥7英寸；屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向；可显示患者的详细登记信息；

3.7.2可调整曝光参数（kV，mA，mAs等）；可调整部位选择；具备患者体型选择；

▲3.7.3	可显示曝光图像。

3.8固定摄影床

3.8.1配备固定式摄影床，非移动式；床面纵向移动范围≥890mm ；床面横向移动范围≥260mm；床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁；

▲3.8.2	滤线器（片盒）移动范围≥540mm；

3.8.3床面板下表面至平板探测器接收面距离≤70mm；

3.8.4床面最大承重≥250kg；

3.8.5支持平板在线充电；

3.8.6配备可插拔滤线栅，非固定式。

3.9	图像采集/处理工作站

3.9.1 基于WINDOWS操作系统的专业图像工作站，windows 10及以上操作系统；内存≥32GB，储存容量≥2000GB；显示器：≥20.8英寸。所配置的软件终身免费升级。

3.9.2操作界面语言采用中文设计；具备图文采集、报告软件；具备图像采集处理及浏览功能；

3.9.3高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示；

3.9.4具有图像放大及漫游功能；具有曝光参数记录和显示功能；具有边缘增强功能；具有窗宽窗位调节功能；具有图像翻转及旋转功能；具有图像正负像翻转功能；具有图像标注功能；

3.9.5具有DICOM3.0接口，具有DICOM图像导出存储功能；保留数据接口。

3.9.6具有病人登记，信息管理功能；

▲3.9.7具有DAP剂量面积乘积显示功能；

3.9.8支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS；

3.9.9具有故障代码发送，高压发生器操作过程记录功能；

3.9.10具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等；

▲3.9.11具有智能售后远程服务系统，厂家能实时观测设备的详细使用状态，能自动反馈故障或错误给厂家。

★4.主要配置：

4.1 DR设备1套；

4.2仪器设备控制工作站硬件1套（显示器：≥20.8英寸）；

4.3纸质输出设备1套；

4.4 3M竖屏医学显示器1台；

4.5双向对讲系统1套。

# 五、设备名称（共2台）：超低温冰箱

批复预算单价（万元）：9

1.主要用途：用于出入境人员传染病监测样本保存、疫苗保存。

★2.特殊资质要求：投标人具有医疗器械经营许可证（备案）证，产品制造商具有医疗器械生产许可证，所投产品具有二类医疗器械注册证。（投标人提供医疗器械经营许可证（备案）证，制造商医疗器械生产许可证，所投产品二类医疗器械注册证复印件。）

3.主要技术参数：

★3.1箱内温度 -86℃~-40℃ 可调。微电脑控制，≥10寸高性能LCD电容屏，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压和温度曲线等数据，可连接wifi实现网络功能；

3.2具有运行指示灯，正常运行显示绿色，出现报警或故障显示红色或黄色；

3.3具有多种故障报警，高、低温报警、传感器报警、冷凝器脏报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警；报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；

3.4多重保护功能，开机延时保护、压机高温保护、压力过高保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护；

★3.5采用HC环保制冷剂，采用双独立制冷系统；

3.6根据低温保存箱国家标准GB/T 20154要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量；

3.7标配两块12V锂电池，保障冰箱断电后，温度显示及冰箱报警功能运行

★3.8  2个变频压缩机，额定电压≥220V,额定频率≥50Hz,输入功率≤1400W。

▲3.9耗电量应≤8Kw.h/24h；

▲3.10箱内温度均匀性要求，箱内最高温度与最低温度的差小于6度(提供半年内符合CNAS、ILAS资格的第三方机构检验报告加盖公章的复印件); 25℃环温，降温至-81℃，所需时间≤6小时；冰箱具有良好的快速降温性能，内外门全开门一分钟后关门降至-75℃，耗时≤50min;

3.11  4个内门并带密封条设计，外门4层密封，整机共计5层密封，保温效果好；空载断电从-80℃保温至-50℃，大于等于310min;

▲3.12 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（不少于四把钥匙）及双挂锁，选配电磁锁（打卡或指纹）；

▲3.13 使用航空真空隔热材料VIP+PU整体发泡，VIP厚度≥25mm；内胆为电锌板喷粉；

3.14高效节能风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，智能变速运行。

3.15具有自动可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门。

3.16 具三个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

▲3.17具有内置冷链供电系统。

3.18电脑版配置≥8G存储空间,配置RS485数据接口，触摸屏具有留言/记事本功能；具有数据上传/下载功能;具有参数自动配置功能;具有事件记录功能；

3.19具有医疗器械注册证，证书上产品型号要求与投标型号完全符合；具有节能环保证书、能源之星证书、CE/UL证书，产品符合part11认证。

3.20标配文件夹和存笔槽，方便存放记录文件以及马克笔。

▲3.21标配物联，能够在手机app上实时的查看箱内温度、设定温度、高低温报警温度、各种报警记录、以及开关门等事件记录。

▲3.22标配单机版样本库管理软件，方便用户实现冰箱空间的简单管理。

★3.23冰箱内有效容积＞820L，外部尺寸（宽x深x高）≤1150x1000x2000mm;内部尺寸（宽x深x高）≥870x715x1310mm。

★4.主要配置：

超低温冰箱主机1台。

# 六、设备名称：全自动核酸蛋白分析系统

批复预算单价（万元）：48

1.主要用途：可分析核酸蛋白的片段大小、分布、完整性，具有通量灵活、高分辨率、高灵敏度等特点。

2.特殊资质要求：无。

3.主要技术参数：

3.1 功能：采用毛细管电泳原理，可应用于DNA、RNA等核酸的电泳分析，能进行全自动的核酸片段大小测定，核酸质控，浓度测定，微卫星分析等；具有蛋白电泳功能。

★3.2 光源： LED光源，高灵敏度的光电倍增管检测；LED激发波长：≥525nm，PMT吸收波长范围：≥590nm；光源寿命：≥10年。

★3.3 自动化程度：采用预装式卡夹，即插即用，无须人工制胶、灌胶、上样，整个过程全部由仪器自动来完成；每轮分析后，仪器自动清洗毛细管，无须人工清洗；

★3.4核酸检测范围：片段范围15bp-150kb，灵敏度：可达pg级，核酸样本无需纯化，直接对PCR产物原液进行检测。对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达1bp的分辨率；分析时间（电泳）:≤2min。蛋白分析范围：蛋白分析分离范围5-250 kda ，灵敏度可达≤0.5ng/uL。20 kda内最高分辨率可达1 kda，出结果时间≤6min，无污染及无有毒物质产生。

3.5上样形式：直接兼容0.2ml离心管、8联管、12联管、96孔微孔板等；可搭配微量管，样品管中溶液需求量最低1ul；

▲3.6 可以一次性完成1-100个任意个数样品的检测分析不浪费试剂；可单次自动处理单个样本不造成浪费。

▲3.7分辨率:对<500bp的DNA片段，可达1-4bp的分辨率，200bp片段可达1bp的分辨率;3.11 分析时间：最快可达1-2分钟内完成一次电泳；

3.8 样品上样量：≤0.1 ul；

3.9卡夹：提供预制胶卡夹，适用于DNA高分辨率分析、DNA标准卡夹、DNA快速筛查分析、RNA质量控制分析、蛋白分析等应用；

3.10软件功能：软件可以自动输出电泳胶图、峰图、样品浓度、片段大小等一系列数据，并可以以报告形式完整打印输出， PDF， WORD，PNG都可以输出；

3.11 无污染：系统中仪器、耗材及检测过程均为全封闭式，避免了核酸染色剂等有害物质与操作人员的接触，无污染；

3.12 采用空气压缩机或其他给压装置，操作方便，小巧便于放置和移动，无需氮气钢瓶，无需后期灌气；

3.13软件终身免费升级，除了一套正版软件外，额外提供5套授权离线版分析软件。

3.14签订合同之前需验证关键和重要技术参数，提供第三方一年内的仪器测试性能验证检测报告复印件，并加盖公章。

3.15 保留数据接口。

▲3.16前处理设备核酸蛋白定量仪：处理时间：≤5秒/样品，动态范围：5个数量级，光源：蓝色LED≥470 nm, 红色LED ≥635 nm；激发通道：蓝光430–495 nm；红光600–645 nm；发射通道：绿光510–580 nm；红光665–720 nm；检测器：光电二极管，测量范围300-1,000 nm；标准曲线：2- 或 3-点标准；预热时间：<35 秒。

▲3.17 前处理设备微型离心机：噪音≤52 dBa；操作界面：数字显示屏；具有瞬时离心按键，便于操作；离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品；最大相对离心力≥14,100 xg (14,500 rpm)；最大容量：12 x 1.5 mL/ 2.0 mL离心管；铝制转子，无使用寿命限制，可高温高压灭菌；转子和转子盖耐化学腐蚀；加减速：13 秒/12 秒；离心计时：15 秒到99分钟，连续离心；具有PCR 8联管转子。

★ 4.主要配置：

4.1主机1台

4.2正版分析软件1套，5套授权离线版软件，仪器设备控制工作站硬件1套，纸质输出设备1套。

4.3预制胶卡夹 3个（标准卡夹1个、高分辨率卡夹1个、高灵敏度卡夹1个，含配套试剂、耗材和marker）

4.4包含3个预制胶卡夹试剂。(类型任选，含配套试剂、耗材和marker)

4.5前处理设备1：核酸蛋白定量仪1台（含配套试剂及配套管子 2套）

4.6前处理设备2：微型离心机2台（含固定角转、PCR排管转子、标准转子12x1.5-2ml、转子盖）

4.7前处理设备3：移液器1套（0.5-10μL、 2-20μL、 20-200μL、100-1000μL各1支）

# 七、设备名称：纯水机

批复预算单价（万元）：12

1.主要用途：用于实验室纯水、超纯水的制备。

2.特殊资质要求 无。

3.主要技术参数：

★3.1 产水电阻率≥18.2 MΩ.cm@ 25℃，产水流速：不低于2 L/min，超纯水取水流速：0-2 L/min，定量取水范围：0.01-99.9 L，纯水储存容量≥50L，超纯水总有机碳（TOC）≤ 5 ppb，细菌≤ 0.01 CFU/ml，颗粒物（≥0.22μm）<1个/ml，热源（内毒素）<0.001EU/ml。

▲3.2 超纯水痕量阳离子：Pb / Hg / Cr / As重金属离子≤ 0.01 ppb 、Mn / Fe / Cu / Zn微量元素离子含量≤ 0.01 ppb。硼≤ 0.01 ppb、硅≤ 0.01 ppb。

3.3可升级水箱自动循环模块，可在线监测水箱内储水水质，水质下降时可通过纯化柱、紫外灯自动提升储水，可根据需求自行开启或者关闭。

3.4 纯化柱、紫外灯、终端过滤器均具备识别芯片，系统可自动识别类型、出厂列号、安装日期、更换期限、过水量或剩余寿命。

3.5 独立≥8英寸控制屏幕，系统有中文，英文等多种语言操作系统可选，全触控和可移动设计；通过控制器可远程控制取水器调节流速和定量取水，可监控机器中泵、阀、紫外灯等的状态或电流，具备系统设置、维护引导，信息和历史记录等完善的内检系统。

▲3.6 配置的独立取水器集成彩色触摸屏，可通过触摸屏设置实现定量取水和流速调节。具有自动显示电导率/电阻率、TOC、温度、液位，自动维护提示、自动报警等功能。独立取水器可距离主机至最大至 10 米，最多可配置≥10个；可通过无数据线方式与主机通讯连接。

★3.7主机内置254/185nm双波长紫外灯，有效杀菌和降低TOC水平至5ppb以下；配置TOC检测模块，在线检测超纯水中的可氧化总有机碳含量，精度≤0.1ppb。

3.8 配备液位水箱，采用食品级聚乙烯材料，低溶出；完全封闭，不透光，配紫外杀菌模块和空气过滤器；可连续监控储水液位，并显示在主控屏上，精度≤1%。

▲3.9系统配置高灵敏度漏水保护器，至少包括电磁阀、探头、信号放大电路，其中探头应至少包括2个探针。检测到漏水时能发送报警信号并自动在接触到水瞬时发出蜂鸣声并同时关闭进水电磁阀，确保实验室用水安全。

3.10 保留数据接口。

★4.主要配置：

4.1 制备主机1台

4.2 智能超纯水远程取水器 1套

4.3 带紫外消毒模块水箱 1套（水箱体积大于等于50L，配带有防溢流装置、液位传感器）

# 八、设备名称：PCR仪

批复预算单价（万元）：10

1.主要用途：主要用于水生动物病毒检测、动物源性成分检测、粮食样品的转基因、植物检疫病害、病毒检测。

2.特殊资质要求：无。

3.主要技术参数：

3.1 仪器冷却/加热技术（温控方式）：Peliter半导体；

★3.2反应模块标配为：≥3个0.2ml x 40 反应模块，且每个槽可以独立控制；≥120个反应孔，每批可同时进行1-120个扩增反应；

3.3 最大变温速率：≥5℃/S；

3.4 温度控制范围：3-99℃；

★3.5 仪器控温准确性：≤±0.1℃仪器控温均一性：≤±0.2℃；

3.6三槽间可实现温度梯度优化功能，设置快捷方便，只需在一个界面设置；

3.7热盖温度可调，最高不低于110℃；

3.8热盖采用非固定的方式，其高度可调，适合各种不同的耗材使用；

3.9 具有样品防蒸发技术，当热盖温度到达设定温度时才开始PCR反应，使得样品管上方温度始终高于样品温度；

3.10彩色触摸屏≥7英寸，水晶屏幕，无反光;

3.11具有USB和网络接口，并可通过网络接口连接电脑进行软件升级；

3.12 用户特异性的程序快速启动功能：每个用户可快速启动自己最近使用过的5个程序；

3.13 程序运行显示方式可在表格式和图形式之间互相自由切换；

3.14 静音技术：运行时≤45分贝,具进行Touchdown PCR实验，以提高PCR扩增产物的特异性；

3.15有断电自动重启功能；

▲3.16屏幕操作软件语言可至少在中文和英文间自由切换，从而满足不同的使用习惯；

3.17标配控制软件具有三级账户权限管控功能。

3.18保留数据接口。

★4 主要配置：

4.1三槽PCR主机基座，1台；

4.2配套3x40孔以上反应模块，1套；

4.3 仪器设备控制工作站硬件1套（i5以上）

4.4 纸质输出设备1台