# 防城海关综合技术服务中心2026年实验室仪器设备更新采购项目设备技术参数要求

一、说明

1.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中标注“★”的条款，不满足做无效投标处理；标注“▲”的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。

2.本项目预算金额107万元。

二、设备参数清单

（一）红外测氢仪：

批复预算单价（万元）：32

1.主要用途：用于煤炭氢元素测定。

2.特殊资质要求：无

3.主要技术参数：

3.1设备应能够满足主要适用于电力、煤炭、冶金、石化、煤化、环保、固危废等领域固体、液体样品中氢元素含量测量；

★3.2测试范围：氢含量测定范围至少满足0.05%-25%；

★3.3设备满足一体化自动送样、测试；

▲3.4 具备自动更换坩埚功能；

3.5样品数量：一次性单盘放置至少36个试样；

3.6单样测试时间满足5-8min；

3.7最大功率，4.5kW；工作电源，AC220V±10%，50Hz±1Hz；

3.8具有措施能够满足有效隔离外界空气随样品掉落时进入燃烧炉；

3.9具有措施能够满足样品燃烧充分，避免落样时样品飞溅；

▲3.10设备无需台面，可移动或定位；

3.11可扩展碳及氮检测模块，可碳、氢、氮三种元素单独或组合测试，且不测氮元素时无需通氦气或拆卸仪器更改气路等操作；

★3.12设备至少应能满足标准GB/T 30733《煤中碳氢氮的测定仪器法》、ASTM D5373《煤的实验室样品中的碳、氢、氮仪器测定法》等要求；

▲3.13配备自动包样机；

★ 4.主要配置：

4.1红外测氢仪主机1台

4.2测控软件1套

4.3去硫炉陶瓷管2根

4.4燃烧炉石英管2根

4.5送样杆2根

4.6锡箔杯500个

4.7标煤4瓶

4.8炉试剂2瓶

4.9 O形圈1套

4.10移动样盘2个

4.11工具1套

4.12仪器设备控制工作站硬件1台

4.13仪器设备控制工作站纸质输出设备1台

4.14自动包样机。

（二）测汞仪：

批复预算单价（万元）：45

1.主要用途：采用冷原子吸收法结合高温热解析技术直接测定多种介质中的汞，矿物、粮油、食品、土壤底泥、固废、燃煤烟气、饮用水及废水等各种类型样品的汞含量直接检测分析。

2.特殊资质要求：无

3.主要技术参数：

▲3.1具有塞曼磁场或其它磁场方式的校正效应的冷原子吸收高温催化热解法直接分析液体和固体中的汞，预设梯度温度热解模式排除样品检测中的有机物和氯化物干扰，无记忆效应；

3.2热裂解检测器从进样至检测段均为加热管路；

3.3样品分析无需金丝捕汞预处理；

★3.4样品分析采用直接进样催化热解解析；

▲3.5固体渐进式加热功能，检出限：≤0.5ng/g；

▲3.6仪器测量重复性：≤1.0%；

▲3.7分析进样采用环境空气；

★3.8进样方式：全自动进样也可手工进样；

3.9配备可拆卸不少于45位一体内置式自动进样器,可选配石英陶瓷舟或金属材质进样舟，耐高温1000℃以上；

3.10进样量10-5000mg；

▲3.11 热解单元预设高温热裂解单元内设不少于8种梯度升温模式，热解温度≥950℃；

★3.12动态检测范围要求：0.010ng-20000ng，标准工作曲线最高汞量不低于10000ng，曲线的相关系数不小于0.99；

3.13具有高、低灵敏度两个光学池，仪器能够自动进行检测，高灵敏度光学池用来检测较低浓度的汞，低灵敏度光学池用来检测较高浓度的汞，仪器自动切换高低量程，实现高低浓度同时分析功能；

▲3.14分析最快速度≤2分钟/样品；

3.15光源：无极放电汞灯，使用寿命不少于2000小时；

3.16配备温度反控模块，可以根据背景的吸收，自动调整仪器的温度；

3.17校准方式：采用汞标样进行校准；

3.18具有仪器状态全自动监控功能，仪器实时显示标准偏差；控制终端具有样品中汞释放的可视化操作功能，具备汞选择性和非选择性吸光度的实时可视化显示；

3.19采用中文操作界面的操作系统，由电脑及软件控制系统，电脑软件显示并控制仪器所有参数，进行自动检测，软件具有中英文操作显示界面。

★4.主要配置：

4.1测汞仪主机1台；

4.2工作站软件1套；

4.3自动进样器1套；

4.4耐高温石英陶瓷进样舟不少于90个；

4.5仪器设备控制工作站硬件1台；

4.6仪器设备控制工作站纸质输出设备1台 。

（三）冷冻离心浓缩仪：

批复预算单价（万元）：11

1.主要用途：样品浓缩。

2.特殊资质要求：无

3.主要技术参数：

3.1真空孔设计在离心腔壁中部；

3.2不停机的情况下具有离心成像功能；

3.3最大真空值：≤12 mbar；

3.4减压阀自动真空释放，具备自动开关功能。

3.5转子适配容器规格：1.5 mL、2 mL、5 mL、10 mL-15 mL、50 mL+10 mL、100 mL、250 mL；双层转子：2 mL*2；进样瓶4 mL、8 mL；

★3.6样品腔温控范围：包含（-5～100）℃；

★3.7最大转速不小于1800 rpm/min，最大离心力不小于362xg

3.8定时范围：包含0-9999min；

3.9大功率磁悬浮电机驱动离心系统，噪音不大于65DB，免维护；

3.10内置式真空延迟功能，在转速达到预设值后抽真空。

3.11安全设计：断电自动泄真空；

3.12供电电源：AC 220V 50/60Hz 10A；

3.13冷阱：内置不大于-50℃冷阱；

▲3.14隔膜泵、冷阱、主机一体。

★4.主要配置：

4.1真空离心浓缩仪主机1台；

4.2 适配2 mL离心管的转子2个和适配5 mL离心管的转子1个。

四、原子荧光光度计：

批复预算单价（万元）：19

1.主要用途：砷、汞、硒、锑、锗、铋、锡等元素检测。

2.特殊资质要求：无

3.主要技术参数：

3. 1 功能要术

3.1.1光源：采用智能空心阴极灯，内置存储芯片，元素类型自动识别，且支持元素灯使用计时；

3.1.2 光学系统：双通道短焦距透镜聚光，内置式氩氢火焰观察窗；

★3.1.3 进样系统：内置一体式间歇进样系统，氢化物发生单元和原子荧光主机一体化设计；自动单点配置标准曲线；

▲3.1.4原子化器：氩氢火焰，密闭式低温炉石英原子化器；具备原子化器炉丝电流监控功能，软件实时监控炉丝状态；

3.1.5气路系统：采用电子流量气路控制装置，同时具有实时压力、流速监测与报警功能；

▲3.1.6反应系统：具备二级化学气相发生气液分离器装置；

▲3.1.7电路系统：采用ARM+FPGA主控架构，核心部件独立MCU控制，四核心协同运作，保证系统高效并行工作，具有极佳的可扩展性；

3.1.8具备汞灯漂移校正系统，前参比采集方式，避免火焰对光源信号的影响，消除光源能量波动的影响；

★3.1.9无需拆卸烟囱即可打开光室进行元素灯更换；满足在不切断仪器总电源的情况下进行元素灯的更换；

3.1.10自动进样器：外置式全自动120位以上极坐标进样器，采用防酸腐蚀材料。碳纤骨架PTFE取样针；

★3.1.11数据处理系统：计算机对整机控制（包括断电保护，断气保护）和数据采集处理系统。能提供分析方法和测试数据自动储存以及数据输出和格式转换功能；可系统自检，具备图形化的设备状态监控和参数显示，仪器自诊断，异常状态报警；支持多样品信息快速导入，可在excel下直接编辑及导入仪器操作软件；支持扫码器直接导入编码；具备漂移软校准功能、QCP质控功能；专用夜间模式，支持仪器运行结束后休眠，以及定时自动唤醒并执行预热功能。

3.2指标

▲3.2.1典型元素检出限：砷≤0.01 μg/L；汞（冷原子）≤0.001µg/L；

★3.2.2仪器在 30min 内静态基线的漂移：≤1.0%，道间干扰误差：≤1.0%，测量精密度（RSD）：≤0.5%；

3.2.3线性范围：≥103；

★4.主要配置：

4.1原子荧光光度计主机   1台

4.2元素灯（汞、砷）2支

4.3光源自动启辉控制系统  2套

4.4全方位智能监控系统  1套

4.5 光源漂移校正系统  1套

4.6 双路MFC质量流量控制模块  1套

4.7 外置极坐标自动进样器 1台

4.8 不少于120位样品盘 1套，样品管不少于120只

4.9碳纤骨架PTFE取样针 1套

4.10荧光操作软件 1套

4.11 标准附件包 1套

4.12仪器设备控制工作站硬件 1套

4.13 仪器设备控制工作站纸质输出设备1套