附件1

采购需求

| 一、技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 需求内容 | 包装清单（单套） |
| 1 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | （标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数负的负偏离将无法参与投标。标注“▲”的条款为重要技术参数，其分值较高。其他未标注符号的条款为一般技术参数。) 1．主要用途 1.用于水质、食品、饲料、生化样品、药品以及环境样品等的定性定量分析，也可满足科研教学需求。 2.特殊资质要求 无 3. 主要技术参数 ▲3.1波长范围：190～1100nm，连续可调； ★3.2波长准确度：≤±0.5nm； ★3.3波长重复性：≤0.1nm； 3.4光学系统：双光束，Czerny-Turner全息光栅单色器 3.5光谱带宽：1.5nm 3.6光度范围：-4~4Abs； ★3.7光度准确度 (Abs)： ≤± 0.005 Abs（1 Abs ，NIST 930E 滤光片）； 3.8基线平滑度：±0.001Abs； 3.9杂散光： ≤ 1%（198 nm ）； ≤ 0.05%（220 nm）； ≤ 1.0%（300 nm）； ≤ 0.05%（340 nm）； 3.10光度重现性 (Abs)： < 0.004 Abs（1 Abs 处最大偏差）； < 0.00050 Abs（10 次测量标准偏差）； < 0.003 Abs（0.5 Abs 处最大偏差）； < 0.0030 Abs(10 次测量标准偏差)； ▲3.11光度噪音 (Abs，RMS)： < 0.0001 Abs，在0 Abs 处； < 0.0005 Abs，在1 Abs 处； < 0.005 Abs，在2 Abs 处； ★3.12光源 ：脉冲氙灯，10年质保； 3.13稳定性: ≤0.0004A； 3.14分光系统：斩波器 3.15检测器：≥2个硅二极管检测器，可同时测量样品光束和参比光束； ▲3.16扫描速率：最高24000 nm/min，190-1100nm全程扫描＜3S。 3.17数据采集速率：≥80 个数据点/秒，适用于快速动力学； ▲3.18室光免疫：样品室盖打开时也能准确测量样品，无需避光操作； ▲3.19微量测试：光束聚焦直径≤1mm，可直接测5μL样品； 3.20通讯接口：USB2.0接口，即插即用； 3.21控制软件：PC机、正版windows10或windows11； 3.22电源：交流 100–240 V，频率47–63 Hz； 3.23仪器重量：≤20kg 3.24 具有有效的中华人民共和国计量器具型式批准证书； 3.25系统控制软件 用户可以自行选择中文软件或者英文软件，适用于Win10 64位操作系统，具有波长扫描、浓度测试、动力学、扫描动力学以及仪器校准、性能认证等功能。可定期运行性能认证模块，验证仪器是否处于正常状态。 | 4.1 紫外分光光度计 主机 1台； 4.2 光程1cm石英比色池5对； 4.3光程20mm比色皿，5对； 4.4长光程比色皿支架，1个； 4.5 扩展样品室18联池支架，1个 4.6 微量池1套； 4.7控温架1套； 4.8软件工作站1套； 4.9仪器设备控制工作站硬件1套（windows10及以上，处理器14代i5-14400或以上，运行内存16G或以上，硬盘1TSSD或以上，显示器：27寸或以上，配 |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 1、合同签订时间 1.自中标通知书发出后30个日历日内。 2.地点：广西柳州市海关路2号。 2、交付时间及地点 1.交货时间：产品到货时间不得超过正式签订合同后30个日历日。 2.交货地点：广西柳州市海关路6号 3、报价要求 1.投标人的投标报价应为人民币含税价。本项目报价为总价包干，投标报价必须包括实施和完成该项目所需的设备和人力成本、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、验收、培训费、产品检测费、产品质保期内维护、履约验收费、税费、所有手续费等，直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。 2.本项目涉及的管材、耗材、辅材等实行包干制，不足部分由中标人自行承担。 4、付款条件 1. 设备安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人应自收到成交供应商提交的最终验收报告、全额发票、以及付款申请之日起10个工作日内100%支付合同金额。 2.票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 3.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 ★5、质保期 1. 产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期3年。在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。仪器设备总价包含质保期所有费用。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。 6、售后服务要求 1.为保障货物质量及产品品质，中标供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的质量保证证明、售后服务保证原件、供货证明原件、经销证书或购买发票等）。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。 2.中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。 3.在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务,并承担全部费用。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件无偿升级和培训；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用。 4.中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。 5.现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责派工程师对用户就仪器原理、基本操作和维护知识进行现场培训，培训人数不限，以保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如采购人有因人员流动，需要进行培训，中标供应商应对采购人新增实验人员进行现场培训。 6.集中培训：中标人提供采购方至少4名（验收后3年内）技术人员到厂家指定地点进行相同设备专项技能培训，培训时间原则上不少于3天。 7、采购标的验收标准 1.货到后，中标方负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。 2.中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。 3.中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。 4.中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。 5.中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。 6.需求单位根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。需求单位有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。 |  |  |  |  |  |