人体成分分析仪采购需求

▲一、	适用范围：用于人体成分无创检测。

二、	仪器技术参数要求及配置：

▲1、仪器测试原理和方法

直接节段多频率生物电阻抗分析法（DSM-BIA法）同时多频率生物电阻抗分析法（SMFIM法）

电极方法：≥8点接触式电极

阻抗: 通过多个不同的频率（如1KHz、5KHz、50KHz、250KHz、500KHz、1000KHz）分别在≥5个节段部分（如右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行多个电阻抗测量

电抗：通过多个不同的频率（如5KHz、50KHz、250KHz）分别在≥5个节段部分（如右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）进行多个电阻抗测量。

▲2、相关实验：与DEXA相关性实验，相关系数不低于0.98，需提供相关佐证材料。

▲3、生物电阻抗范围：10~1000Ω，生物电阻抗精度允许误差：四肢≤±1%，躯干≤±3%，需提供相关佐证材料。

▲4、电抗（Xc）频率精度允许误差≤±1%，需提供相关佐证材料。

▲5、	人体成分计算方法：人体成分计算方法，实时测量，不使用经验值估算（提供证明文件）。

▲6、可自定义体脂百分比、腰臀比、BMI正常范围。

▲7、故障排除：对常出现的问题进行自检，并出具自检报告。

▲8、测量限定电流：≤80ua，需提供相关佐证材料。

9、节段肌肉结果显示:测量实际值及理想百分比值。

10、测量模式：自助模式及专家模式。

●11、重要测量值：内脏脂肪（VFA）内脏脂肪分多个等级以及用具体数据显示内脏脂肪面积（单位CM²，最小单位0.1 CM²），以笛卡尔坐标系体现年龄和内脏脂肪面积变化的趋势图，可显示节段浮肿（Segmental Edema）。

●12、团体体检一键导入功能：具备导入多人信息功能，无需额外输入测试者的姓名、性别、年龄、身高等个人信息。

●13、仪器主要测量值：36

体重、身体总水分、细胞内水分、细胞外水分、蛋白质、无机盐、肌肉量、去脂体重、骨骼肌、体脂肪含量、BMI、体脂百分比、腰臀比（WHR）、内脏脂肪面积、节段肌肉量/节段肌肉百分比、节段脂肪量、节段脂肪百分比、浮肿指数、节段浮肿指数、营养评估（蛋白质、无机盐、脂肪）、体重管理、肥胖分析、均衡分析、身体力量、健康诊断、目标体重、重量控制、脂肪控制、肌肉控制、健康评估、肥胖度、BCM（身体细胞量）、BMC（骨内矿物质含量）、基础代谢量（BMR）、AC（上臂围度）、AMC（上臂肌肉围度），能提供各测试项目标准范围、人体成份测量历史数据

●14、仪器附加测量值：12

肥胖度（OD）、身体细胞量（BCM）、骨矿物质含量（BMC）、基础代谢率（BMR）上周长（AC）、上臂无脂肪周长（AMC）、人体测量（体型报告纸可选）NECK 颈部周长、CHEST胸围、ABD腰围、HIP臀围、AC上臂周长、AMC上臂无脂肪周长、THIGH大腿周长。

●15、仪器评估类型：7

营养评估、体重管理、肥胖分析、身体均衡分析、身体力量分析、健康诊断、重量控制。

●16、通过输入ID号可储存结果≥100,000次

●17、报告纸输出检测结果项目可选择调整。

18、所获认证：中国SFDA认证、FDA认证、CE认证

▲19、配置及全套附件：

（1）人体成分仪主机1台

（2）	数据处理器1台（CPU处理器i5十代以上，内存16G及以上，固态硬盘（500G以上)

（3）电源适配器 1根

（4）地垫1块

（5）产品使用说明书 1本

（6）结果报告解析说明书 1本

▲三、商务条件

1、签订合同后10天内到货。

2、质量保证和售后服务承诺：为保障货物质量及产品品质，中标供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的质量保证证明、售后服务保证原件、供货证明原件、经销证书或购买发票等）。

3、质保期：保修期不低2年，在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应全程免费提供原厂商售后维修和更换零件服务、仪器软件升级等服务。

4、合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。

5、中标供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。

6、安装、调试货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，所有项目必须符合其性能。

7、标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。

8、现场培训：中标供应商应以培训班及现场培训形式对操作人员进行仪器基本操作和维护知识进行培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如采购人有因人员流动，需要进行培训，中标供应商应对采购人新增实验人员进行现场培训。

四、特别说明“▲”系指实质性要求条款，“●”标注的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。带“▲”的实质性要求的技术指标只允许无偏离或正偏离，否则废标；其他技术、性能指标或者辅助功能项目允许偏离，对带“●”重要技术参数正偏离，评审时予以加分。