附件1

采购需求

| 一、项目要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 需求内容 | 包装清单（单套） |
| 1 | 低速大容量离心机 | 1 | 台 | 1.主要用途：对常规理化样品、微生物样品进行分离沉淀和浓缩。 2.特殊资质要求：无 3.主要技术参数： ★3.1 既能角转子高速离心，又能水平转子大容量离心。 ★3.2 温控范围：-20℃~40℃，温控精度：±1℃ ▲3.3角转子8×15mL（最高转速12000r/min，最大相对离心力16740×g）；角转子6×50mL（最高转速13000r/min，最大相对离心力19080×g）；角转子4×100mL（最高转速10000r/min，最大相对离心力12290×g）；水平转子（含适配器）4×250mL（最高转速4000r/min，最大相对离心力2930×g） ▲3.4 最高转速可达20500r/min，最大相对离心力29600×g ▲3.5 最大总容量：角转子：600mL,水平转子：3000mL ▲3.6 定速计时，离心时间可自由选择分钟或秒，定时范围1-999min/1-999s ▲3.7 全自动转子识别系统 3.8 液晶、数码多屏显示，程序组、升降速、转速/离心力,时间和温度等参数独立显示单键设置 ▲3.9多种升、降速率选择，可控制转速，转速精度±20r/min，自定义离心参数 3.10 点动功能、短暂离心 3.11 软刹车技术，减少重悬 3.12 动态压缩机组，制冷制热双回路。 3.13 超温、超速、门盖、不平衡等保护，声光报警提示。 3.14 钢制机身、不锈钢离心腔，钢制护套 3.15 微电脑控制，运行参数自动记忆，可RCF直接启动，多种自定义工作模式可直接调用 3.16 三级阻尼减震 3.17 大力矩无刷变频电机，无氟压缩机 3.18 超硬铝合金转子厚膜硬质氧化，耐腐蚀 | 1.主机 1台 2.角转子（15mL，数量≥8）1套 3.角转子（50mL，数量≥6）1套 4.角转子（100mL，数量≥4）1套 5.水平转子（含适配器)（250mL，数量≥4）1套 |
| 2 | 纯水机 | 1 | 台 | 1.主要用途：清洗、实验室用溶液的配置、微生物实验，以及常规理化、色谱实验。 2.特殊资质要求：无 3.主要技术参数： 3.1进水条件： 以自来水作为进水水源，进水条件宽泛，进水电导率最高可允许到2000μs/cm。 3.2产水水质： ★3.2.1二级纯水产水水质： 电阻率 ＞5 MΩ•cm＠25℃ （典型值10-15 MΩ•cm＠25℃） 总有机碳含量(TOC) ＜30ppb； 颗粒（＞0.22μm） ＜1 unit/mL 微生物 ＜0.01CFU/mL 产水速度：≥15L/H ★3.2.2一级超纯水：达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM D1193、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB/T6682等，及美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国2025版药典（ChP）中规定的试剂级超纯水要求： 产水电阻率 ≥ 18.2 MΩ•cm @ 25℃ TOC含量 ＜2ppb 颗粒（＞0.22μm） ＜1 unit/mL 微生物 ＜0.01CFU/mL 致热原（内毒素） ＜0.001EU/mL RNA酶： ＜1 pg/mL DNA酶： ＜5pg/mL 蛋白酶： ＜0.15μg/mL 产水速度：≥2L/min可调，可连续调节 3.3 设备参数 3.3.1自来水预处理部分： 采用自动冲洗的超滤系统，微电脑控制，可定时冲洗，使用寿命2年以上； 3.3.2纯化柱： 采用≥三根独立纯化柱设计，预保护柱填充硅磷晶，椰壳活性炭；精纯化柱填充高分子材料合成活性炭，可去除钙镁等离子、去除余氯和嗅味、去除水中痕量有机物、去除痕量离子。 ★3.3.3反渗透： 双级反渗透设计；第二级反渗透全部废水回流。 ★3.3.4 EDI模块： 内置EDI模块，无需化学再生或加软化柱，可长时间使用。 ★3.3.5 TOC检测模块： 内置TOC检测仪，带独立的氧化池，并联到系统内封闭氧化，检测范围1-999ppb，分辨率可到0.01ppb。 ★3.2.6水箱： ≥60L水箱；配置空气滤器和紫外灯，嵌入式设计；配置压力式液位传感器。 ▲3.2.7取水手臂： 独立取水手臂，集成触摸屏；定量取水，取水量0.01-60L可调。 ▲3.2.8人机交互： 仪器运行状态、水质信息、耗材状态和报警信息可直接显示。水质信息实时监测，进水和产水信息在线显示。系统自动储存数据，包括完整水质、仪器维护等信息。 3.2.9云端管理： 物联网平台实时在线监控仪器数据。支持一个账户同时监测多台设备。水质数据实时监控，定时上传，数据报表一键导出。耗材状态、报警信息实时上传监控，并通过短信或公众号方式推送。远程诊断功能，如果使用过程中水机出现故障，可以远程云端进行诊断，及时发现故障点；支持分级登录权限管理，用户可自定义操作者账户人数。 3.2.10环境友好： 设备运行噪音低于50dB；配漏水检测器，出现漏水直接关闭管道进水。无棉芯活性炭等自来水预处理的废物处理。 | 1.主机 1套 2.预处理系统 1套 3.预保护柱 2根 4.精纯化柱 1根 5.双级RO反渗透 1套 6.EDI 1套 7.TOC检测仪 1套 8.水箱 1套 9.取水手臂 1套 10.智能控制系统 1套 11.云端控制系统 1套 12.漏水检测器 1套 |

| 二、商务要求 |  |
| --- | --- |
| （一）合同签订时间 | 1.自成交通知书发出后30个日历日内。 2.地点：广西壮族自治区柳州市海关路6号 |
| （二）交付时间及地点 | 1.交货时间：在签订合同之日起30个日历日内。 2.交货地点：广西壮族自治区柳州市海关路6号 |
| （三）报价要求 | 成交供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。成交价应包含产品的制造、材料费(主材及辅材)、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。 |
| （四）履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 1.履约保证金金额：按合同金额的2%收取，于合同签订后5个工作日提交至采购人指定账户。 2.履约保证金提交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：货物验收合格后15个工作日内无息退付。履约保证金退付方式同协商保证金退付方式。由成交供应商向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》，保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。 4.履约保证金指定账户： 户名： 柳州海关综合技术服务中心 开户银行：中国银行柳州市高新区科技支行 银行账户：614557487616 备注：无 1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，采购人有权按照合同违约处理。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则采购人有权按照合同违约处理。 3.协商供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| （五）付款条件 | 1.付款方式：签订合同，设备安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人应自收到成交供应商提交的最终验收报告、全额发票、以及付款申请之日起10个工作日内100%支付合同金额。 2.票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。 3.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。 4.因财政集中支付延误时间不计算在内，成交供应商提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，采购人有权相应顺延付款期限，且采购人不承担延误付款责任。 |
| （六）质保期 | 验收合格后，质保期不少于3年，在质保期内，所有服务及配件全部由供应商承担 。产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外，能及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。 |
| （七）售后服务要求 | 1.质量保证和售后服务承诺：为保障货物质量及产品品质，成交供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的质量保证证明、售后服务保证原件、供货证明原件、经销证书或购买发票等）。 2.在质量保证期内设备发生故障，成交供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后3年内，成交供应商提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训。 3.合同签订后，在1周内成交供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。 4.成交供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。 5.安装、调试货到后，成交供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。 6. 成交供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。成交供应商应提供维保人员名单、联系电话等。 7.现场培训：成交供应商应以至少2人次培训班及现场培训形式对操作人员进行仪器基本操作和维护知识进行的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如采购人有因人员流动，需要进行培训，成交供应商应对采购人新增实验人员进行现场培训。 |
| （八）采购标的 验收标准 | 1.如采购人需要，成交供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，成交供应商须负责提供法定计量证书。验收过程中所产生的一切费用由成交供应商承担。 2. 成交供应商的设备供货、安装施工、调试、装机验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。成交供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。 3. 成交供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。 4. 成交供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，成交供应商应无条件在规定时间内进行更换并不得以任何原因拖延。 5.采购人根据采购文件、成交供应商的响应文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托第三方专业机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因成交供应商所提供的产品未达到采购文件中技术性能指标的，采购人有权要求退换货，采购方有权因此不予验收，成交方将自行承担所有经济损失。 |
| 四、与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| （一）响应供应商的履约能力要求 |  |
| 管理体系要求 | 详见采购文件“评审办法及评分标准”。 |
| 业绩要求 | 详见采购文件“评审办法及评分标准”。 |
| （二）政策性加分条件 |  |
| 符合节能环保等国家政策要求，详见采购文件“评审办法及评分标准”。 |  |
| （三）进口产品说明 |  |
| 进口产品说明 | □本项目货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，响应产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时参与协商供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与协商，否则作无效响应处理。 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与协商，如有进口产品参与协商的作无效响应处理。 |
| （四）核心产品 |  |
| 核心产品：本项目纯水机、低速大容量离心机两个货物均为核心产品。 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下协商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评审小组按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。 |  |
| （五）知识产权 |  |
| 采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 |  |
| （六）规范标准 |  |
| 采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 涉及医疗器械产品，应按国家药监局相关规定，提供相关医疗器械注册证或备案证。 |  |
| 五、其他要求 |  |
| 1.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，成交供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。 2.供应商可根据采购文件及评分办法的要求，在响应文件中提供技术及项目实施方案、售后服务承诺、培训方案等。 3.成交供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装调试现场的安全管理，安全、文明安装和调试。 4.标注“★”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，不满足做无效响应处理；标注“▲”的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。 5.其它要求详见合同条款相关内容。 |  |