附件2

采购需求响应表

| 项目要求 |  |  |  | 需求响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 需求内容 | 包装清单（单套） | 序号 | 名称 | 需求内容 | 包装清单（单套） | 偏离情况 |
| 1 | 低速大容量离心机 | （标注“★”的条款为关键技术参数，对关键技术参数负的负偏离将无法参与投标。标注“▲”的条款为重要技术参数，其分值较高。其他未标注符号的条款为一般技术参数。) 1.主要用途：对常规理化样品、微生物样品进行分离沉淀和浓缩。 2.特殊资质要求：无 3.主要技术参数： ★3.1 既能角转子高速离心，又能水平转子大容量离心。 ★3.2 温控范围：-20℃~40℃，温控精度：±1℃ ▲3.3角转子8×15mL（最高转速12000r/min，最大相对离心力16740×g）；角转子6×50mL（最高转速13000r/min，最大相对离心力19080×g）；角转子4×100mL（最高转速10000r/min，最大相对离心力12290×g）；水平转子（含适配器）4×250mL（最高转速4000r/min，最大相对离心力2930×g） ▲3.4 最高转速可达20500r/min，最大相对离心力29600×g ▲3.5 最大总容量：角转子：600mL,水平转子：3000mL ▲3.6 定速计时，离心时间可自由选择分钟或秒，定时范围1-999min/1-999s ▲3.7 全自动转子识别系统 3.8 液晶、数码多屏显示，程序组、升降速、转速/离心力,时间和温度等参数独立显示单键设置 ▲3.9多种升、降速率选择，可控制转速，转速精度±20r/min，自定义离心参数 3.10 点动功能、短暂离心 3.11 软刹车技术，减少重悬 3.12 动态压缩机组，制冷制热双回路。 3.13 超温、超速、门盖、不平衡等保护，声光报警提示。 3.14 钢制机身、不锈钢离心腔，钢制护套 3.15 微电脑控制，运行参数自动记忆，可RCF直接启动，多种自定义工作模式可直接调用 3.16 三级阻尼减震 3.17 大力矩无刷变频电机，无氟压缩机 3.18 超硬铝合金转子厚膜硬质氧化，耐腐蚀 | 主要配置 1.主机 1台 2.角转子（15mL，数量≥8）1套 3.角转子（50mL，数量≥6）1套 4.角转子（100mL，数量≥4）1套 5.水平转子（含适配器)（250mL，数量≥4）1套 |  |  |  |  |  |
| 2 | 纯水机 | 1.主要用途：清洗、实验室用溶液的配置、微生物实验，以及常规理化、色谱实验。 2.特殊资质要求：无 3.主要技术参数： 3.1进水条件： 以自来水作为进水水源，进水条件宽泛，进水电导率最高可允许到2000μs/cm。 3.2产水水质： ★3.2.1二级纯水产水水质： 电阻率 ＞5 MΩ•cm＠25℃ （典型值10-15 MΩ•cm＠25℃） 总有机碳含量(TOC) ＜30ppb； 颗粒（＞0.22μm） ＜1 unit/mL 微生物 ＜0.01CFU/mL 产水速度：≥15L/H ★3.2.2一级超纯水：达到或超过各种标准中规定的I 级水质，如ASTM D1193、ISO 3696、CLSI、JIS K0577、GB/T6682等，及美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国2025版药典（ChP）中规定的试剂级超纯水要求： 产水电阻率 ≥ 18.2 MΩ•cm @ 25℃ TOC含量 ＜2ppb 颗粒（＞0.22μm） ＜1 unit/mL 微生物 ＜0.01CFU/mL 致热原（内毒素） ＜0.001EU/mL RNA酶： ＜1 pg/mL DNA酶： ＜5pg/mL 蛋白酶： ＜0.15μg/mL 产水速度：≥2L/min可调，可连续调节 3.3 设备参数 3.3.1自来水预处理部分： 采用自动冲洗的超滤系统，微电脑控制，可定时冲洗，使用寿命2年以上； 3.3.2纯化柱： 采用≥三根独立纯化柱设计，预保护柱填充硅磷晶，椰壳活性炭；精纯化柱填充高分子材料合成活性炭，可去除钙镁等离子、去除余氯和嗅味、去除水中痕量有机物、去除痕量离子。 ★3.3.3反渗透： 双级反渗透设计；第二级反渗透全部废水回流。 ★3.3.4 EDI模块： 内置EDI模块，无需化学再生或加软化柱，可长时间使用。 ★3.3.5 TOC检测模块： 内置TOC检测仪，带独立的氧化池，并联到系统内封闭氧化，检测范围1-999ppb，分辨率可到0.01ppb。 ★3.2.6水箱： ≥60L水箱；配置空气滤器和紫外灯，嵌入式设计；配置压力式液位传感器。 ▲3.2.7取水手臂： 独立取水手臂，集成触摸屏；定量取水，取水量0.01-60L可调。 ▲3.2.8人机交互： 仪器运行状态、水质信息、耗材状态和报警信息可直接显示。水质信息实时监测，进水和产水信息在线显示。系统自动储存数据，包括完整水质、仪器维护等信息。 3.2.9云端管理： 物联网平台实时在线监控仪器数据。支持一个账户同时监测多台设备。水质数据实时监控，定时上传，数据报表一键导出。耗材状态、报警信息实时上传监控，并通过短信或公众号方式推送。远程诊断功能，如果使用过程中水机出现故障，可以远程云端进行诊断，及时发现故障点；支持分级登录权限管理，用户可自定义操作者账户人数。 3.2.10环境友好： 设备运行噪音低于50dB；配漏水检测器，出现漏水直接关闭管道进水。无棉芯活性炭等自来水预处理的废物处理。 | 主要配置 1.主机 1套 2.预处理系统 1套 3.预保护柱 2根 4.精纯化柱 1根 5.双级RO反渗透 1套 6.EDI 1套 7.TOC检测仪 1套 8.水箱 1套 9.取水手臂 1套 10.智能控制系统 1套 11.云端控制系统 1套 12.漏水检测器 1套 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                   单位地址：

联系人（签字）：                       联系方式：                            报价日期：

注：报价单位应根据需求表的要求逐条响应并在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”，特别对有具体参数要求的指标，报价单位保修提供所供服务的具体参数值。