[bookmark: _GoBack]北海海关2025年进出境动植物检疫能力
提升专项结余经费项目设备采购需求

一、设备需求参数
（一）生物安全柜（共1台）
预算单价（万元）：3.5
主要用途：保护操作者、实验室环境及实验材料，当操作者在进行原始培养物、菌毒株或使用带有传染性的实验材料时，使之避免接触传染性气溶胶或溅出物。
1.主要技术参数：
1. 1工作区三面侧壁板为一体成型结构，内外表面应使用不低于304系列不锈钢的材料制作;
★1.2 30%外排，70%循环;
★1.3 HEPA高效过滤器，0.3μm粒子的效率大于99.99%;
1.4 紫外灯有互锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启;
1.5 报警系统：气流监测器及不正常气流报警，玻璃门位置报警;
1.6 工作台面照明: ≥1000 Lux;
1.7 工作区尺寸：高700±100mm，深600±100mm;
1.8 外排气流量（120-174立方米/小时）或进口风速：（0.5 m/s ±20%）层流风速（0.3 m/s ±20%）;
1.9 具备搁手架或类似设计，保证进气口气流不被阻挡;
1.10 噪声：≤67dB;
▲1.11 外部尺寸宽度为1500mm±100mm;
1.12 具有紫外消毒定时功能;
★1.13 整机高度＜2.2m。
2.配置要求：
2.1 主机1台
2.2 支架1个
2.3 照明/紫外灯1组
2.4 滤膜（进气、排气）2套
（二）高压灭菌锅（共2台）
预算单价（万元）：5
主要用途：动植物检疫工作中实验室前处理样品及废弃物的无害化处理。
1.主要技术参数：
★1.1 容量:≥85升,立式结构,底部带脚轮；腔体直径：≥40CM;
★1.2 腔体材质：SUS316不锈钢，腔体厚度≥3mm，设计使用受命≥20年（提供腔体材质等相关证明）;
▲1.3 自动进水和储水箱补水功能：系统自动控制腔体水位状态，内置28升储水箱，当灭菌腔缺水时，可自动补水，内置抽水泵，当储水箱缺水时，抽水泵可从外部水桶抽水到储水箱;
1.4 自动干燥功能：干燥温度设置范围：80-140度，干燥时间：1-300分钟,带空气过滤与空气泵，加快干燥进程;
▲1.5 温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃，设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa;
1.6 开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（翻盖式开关盖），节省实验室空间;
1.7 时间范围:灭菌时间:1-5999分钟,融化时间:1-5999分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟;
1.8 记忆存储系统:可记忆存储60条灭菌程序;
1.9 六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整，优于传统的全排，不排，微排等排气方式;
1.10 缺水双重保护: 配备温度式和离子浓度式两种水位传感器,杜绝误判, 防止干烧;
1.11 集汽瓶：内置双蒸汽集汽瓶，不会影响周围环境，前置集汽瓶，方便使用;
1.12 具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌;
1.13 标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度;
1.14 F0值：具有F0值计算功能，选购打印机可打印出F0值、温度等数据;
1.15 温度和压力曲线：选购打印校验套装，温度和压力可以同时打印为数据和曲线方式;
1.16 冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开;
1.17 检验接口：提供温度、压力校验接口，方便进行校验，最多可同时接入15根温度探头;
1.18 具有六种灭菌模式:固体模式、液体保温模式、液体模式、琼脂模式、废弃物模式、自定义模式。包含液体、固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式;
1.19 安全装置：电动锁，均分柱式锁盖装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁OPEN温度，缺水保护，过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护，过流与短路保护;
★1.20 机械压力表需具备CPA标识。
★2.系统配置：
2.1 主机1台
2.2 不锈钢提篮4个
2.3 水位观测板1个
2.4 冷却风扇1套
2.5 针式打印机1套
2.6 排水管2条
2.7 产品质量证明书1套
★3.特殊资质要求
灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）,具备压力容器、控制系统、门与密封系统等核心部件的自主生产能力（提供相关证明材料）。


	二、商务要求

	（一）合同签订时间
	1.自中标通知书发出后 30 个日历日内。
2.地点：北海。

	（二）交付时间及地点
	1.交货时间：在签订合同之日起 30 个日历日内完成验收交付使用。
2.交货地点：广西壮族自治区北海市海城区广东南路126号海关第二办公区

	（三）报价
要求
	成交供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费(主材及辅材)、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用。

	（四）履约保证金
	1.履约保证金金额：按合同金额的2%收取，于合同签订后5个工作日提交至采购人指定账户。
2.履约保证金提交方式：银行转账、电汇或网上支付、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。
3.履约保证金退付方式、时间及条件：货物验收合格后15个工作日内无息退付。履约保证金退付方式同协商保证金退付方式。由成交供应商向履约保证金收取单位提供《项目合同验收书》，保证金收取单位在收到合格材料后15个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4.履约保证金指定账户：
户名： 
开户银行：
银行账户：
5.备注：(1)履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，采购人有权按照合同违约处理。
(2)采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则采购人有权按照合同违约处理。
(3)协商供应商为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。

	（五）付款条件
	1.成交供应商在合同签订之日起5个工作日内须足额缴纳履约保证金，采购人在成交供应商缴纳履约保证金并核验到账后，在财政拨款额度下拨到财政部预算管理一体化系统后，10个工作日内采购人向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款；货到采购人指定地点，安装调试完毕并经采购人最终验收合格后，采购人自收到成交供应商提交的最终验收报告及付款申请之日起10个工作日内向成交供应商支付剩余70%的合同款。
2.票据要求：付款前成交供应商必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额30%的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。须按货物类开具发票，发票总额与合同总金额一致。3.本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
4.因财政集中支付延误时间不计算在内，成交供应商提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，采购人有权相应顺延付款期限，且采购人不承担延误付款责任。

	▲（六）质保期
	生物安全柜、高压灭菌锅验收合格后，质保期不少于3年，质保期外，提供仪器维修服务，并能为用户提供仪器关键零备件等。

	（七）售后服务要求
	1.质量保证和售后服务承诺：为保障货物质量及产品品质，成交供应商必须承诺在合同签订后正式供货时向采购人提供货物来源合法性证明（如：生产厂家针对此项目的质量保证证明、售后服务保证原件、供货证明原件、经销证书或购买发票等）。
2.在质量保证期内设备发生故障，成交供应商应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后3年内，成交供应商提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件升级和培训。
3.合同签订后，在1周内成交供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知采购人。
4.成交供应商负责将设备运至采购人指定的地点，负责安装，现场培训及技术应用培训。
5.安装、调试货到后，成交供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。
6.成交供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。成交供应商应提供维保人员名单、联系电话等。
7.现场培训：成交供应商应以2人次培训班及现场培训形式对操作人员进行仪器基本操作和维护知识进行的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。如采购人有因人员流动，需要进行培训，成交供应商应对采购人新增实验人员进行现场培训。

	（八）采购标的验收标准
	1.如采购人需要，成交供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，成交供应商须负责提供法定计量证书。验收过程中所产生的一切费用由成交供应商承担。
2.成交供应商的设备供货、安装施工、调试、装机验收、货物 运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。成交供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
3.成交供应商应向采购人提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，采购人有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。
4.成交供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，成交供应商应无条件在规定时间内进行更换并不得以任何原因拖延。
5.采购人根据招标文件、成交供应商的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。采购人有权委托第三方专业机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因成交供应商所提供的产品未达到采购文件中技术性能指标的，采购人有权要求退换货，采购方有权因此不予验收，中标方将自行承担所有经济损失。





三、其他要求
	1.在正常安装、使用过程中，凡是因产品质量问题所造成采购人损失的，成交供应商负责赔偿采购人的一切经济损失。
2.成交供应商应遵守现场的一切规章制度，应自行负责安装调试现场的安全管理，安全、文明安装和调试。
3.标注“★”的条款为关键技术参数，为必须满足内容，不满足做无效投标处理；标注“▲”的条款为重要技术参数；其他未标注符号的条款为一般技术参数。











